**项目名称：人体秤1批**

|  |
| --- |
|  **基本要求**1. 数量：1批

2、用途：用于婴幼儿或各年龄段儿童身高、体重的测量。 |
|  **主要功能及参数****需求1：婴儿型电子身高体重秤**1. 最大称量≥20kg,最小称量为≤0.1kg；
2. 检定分度值≤5g(称重范围＜7.5kg时)，≤10g(称重范围≥7.5kg时)；
3. 重量值具有除皮，自动保持功能，称量范围自动切换；
4. 量高尺测量范围35～80cm，检定分度值≤1mm；
5. 准确度等级：Ⅲ；
6. 托盘尺寸满足婴幼儿身高、体重测量的要求；
7. 整机重量轻巧，易于使用人员搬运；
8. 产品整体牢固、耐腐蚀、易于清洁；
9. 双路供电方式：交流220v和电池；
10. 每台配置（共3台）：主机1台（含身高、体重测量功能），备用电池1套。

**需求2：儿童型电子身高体重秤**1. 身高测量范围：900mm～2000mm；
2. 身高测量检定分度值：≤1mm；
3. 最大称量：≥300kg；最小称量：≤1kg；
4. 称量检定分度值：≤50g（称量＜150kg时），≤100g（称量≥150kg时）；
5. 数字LCD显示，具有白色LED背光；
6. 具有置零、保持、BMI值计算、定时关机等功能；
7. 薄膜式按键，操作体验好；
8. 设备整体牢固耐用、稳定性好；
9. 双路供电方式：交流220v和电池；
10. 准确度等级：Ⅲ；
11. 整机重量轻巧，底座具有4个可调节脚座，秤台台面附带橡胶，底部装有轮子方便搬运；
12. 每台配置（共13台）：主机1台（含身高、体重测量功能），备用电池1套。

**需求3：身高体重磅秤**1. 机械表盘设计；
2. 可用于各年龄段儿童的身高、体重测量；
3. 称重量程：0.5～120kg；分度值：≤0.5kg；
4. 长度量程：70～190cm；分度值：≤1cm；
5. 设备坚固稳定、结实耐用；
6. 配置（共1台）：主机1台。
 |
|  **售后服务要求**1. 提供相关资质、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明及计量证书；
2. 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训；
3. 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级；
4. 交货期：合同签订后按医院要求分批次送货，接到医院送货通知后1个月内进行设备安装、调试和验收。
 |