|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **产品参数要求** |
| 肺炎支原体抗原检测 | 1. 检测方法：胶体金法
2. 适用范围：用于临床定性检测咽喉擦拭液样本中的肺炎支原体抗原，辅助诊断肺炎支原体感染。
3. 检测范围：疑似肺炎支原体感染患者
4. 检测要求：
5. 其他要求：
6. 重复性检测的阳性率变异系数（CV）不大于5.0%，3个批号试剂批间阳性率变异系数（CV）不大于5.0%。
7. 样本类型：咽拭子。
8. 最小检测灵敏度为≤8×103CFU/ml。
9. 与病毒、细菌和衣原体无交叉反应。
10. 提供配套缓冲液、植绒拭子、滴头等相关耗材。
11. 售后服务要求：
12. 所供试剂具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，货源充足，供货及时，具有24小时内加急供货的应急能力，定期提供操作培训及技术支持。
 |