**项目名称：血常规+CRP+SAA项目设备租赁（三院区）**

**使用科室：实验检验中心**

|  |
| --- |
| **基本要求**   1. 数量：全自动血液分析仪21台，外周血推染片阅片仪3套   2、用途：适配于我院在用血常规类+CRP+SAA项目检测。 |
| **主要功能及参数**  提供全自动血液分析仪21台：   * 1. 测定速度：CBC+DIFF≥110测试/小时；CRP≥90测试/小时；CBC+DIFF+CRP+SAA≥50测试/小时；   2. 标本量：静脉血进样量≤85ul；末梢血进样量≤40ul；   3. 线性范围：WBC：0-400×109/L，RBC：0-8.0 ×1012/L，PLT：0-5000×109/L，CRP：0.5-300.0mg/L；SAA：5-350 mg/L；   4. 质控品和校准品：CFDA注册，具有可溯源性；   5. CRP值能自动根据个体实测血细胞比积进行校正，含网织红细胞、异常白细胞、有核红细胞检测功能；   6. 支持静脉全血、末梢全血、预稀释标本、体液标本；   7）提供配套血液分析仪及操作电脑，提供LIS系统连接服务，提供配套仪器设备维修保养的耗材及服务，配备UPS不间断电源。  提供外周血推染阅片仪3套：   1. 全自动推染片，AI智能阅片，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算； 2. 数据存储：支持外周血玻片的数据和细胞图片存档，可存储不少于4万个样本的细胞图形及血液分析结果信息；   3）提供推染片阅片仪所需的试剂和耗材（包括但不限于）：玻片，染色液。 |
| **主要配置及附件**  全自动血液分析仪21台，外周血推染片阅片仪3套及配套的操作电脑 |
| **售后服务要求**   1. 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照（含租赁资质）、出厂质检合格证明； 2. 提供用户操作手册、操作规程，根据医院需求提供操作培训； 3. 租赁期3年，租赁期内供应商承担设备维护保养、质检校准、计量检测、维修耗材，系统免费升级； 4. 若设备发生故障，维修2小时内响应，无法及时修复则需提供相同品牌、规格型号的备用机，保证医院工作正常开展； 5. 供应商需承担设备在安装调试、维护保养、质检校准过程中产生的试剂消耗； 6. 供应需承担设备运行过程中产生的其他耗材费用； 7. 租赁期内，因设备质量问题造成医院损失的，由供应商承担全部责任；   8、交货期：合同签订后1个月内。 |