|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **雾化机** |
| **使用科室** | **门诊（莫干山）** |
| **一** | **基本要求** |
| 1.1 | 用途：以压缩空气或医用氧源为动力源使药物雾化。设备配带置物架座位，一键开关，方便安全。带显示屏，可观看动画和雾化宣教。患者通过吸入雾化后的药物颗粒达到呼吸道治疗的作用。 |
| 1.2 | 数量：60 |
| **二** |  **主要功能及参数** |
| 2.1 | 电源：220V/50Hz |
| 2.2 | 输入功率：180VA |
| 2.3 | 气流量：3.0L/min～10.0L/min  |
| 2.4 | 气压：90kPa～180kPa |
| 2.5 | 负载噪音 ≤62dB  |
| 2.6 | 等效体积粒径分布：平均中位粒径（MMD）：3.9μm，误差范围±25%； |
| 2.7 | 直径＜5μm 的雾粒所占体积比例≥ 50%； |
| **三** |  **主要配置及附件（单台）** |
| 3.1 | 压缩雾化主机1台 |
| 3.2 | 喷雾器1个 |
| 3.3 | 导管1根 |
| 3.4 | 面罩1个 |
| 3.5 | 口含1个 |
| 3.6 | 弯接管1个 |
| 3.7 | 过滤器1个 |
| 3.8 | 说明书1本 |
| 3.9 | 置物架（含显示屏） |
| 四 | **售后服务要求** |
| 4.1 | 原厂质保期不少于（10）年 ，并提供免费升级  |
| 4.2 | 超过保修期的，承诺终生维修；除人为因素外,维修时只收取配件费，人工费不单独收取 |
| 4.3 | 每年一次免费保养维护 |