|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **使用科室** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **参数** |
| 1 | 手术尖剪 | 湖滨日间 | 160弯剪 | 把 | 50 | 1.长度160mm，弯尖，2.采用30Cr13医用不锈钢，3.硬度47-53HRC，表面刷光处理。（可参考新华ZC446R） |
| 2 | 眼科剪 | 湖滨日间 | 100直尖 | 把 | 75 | 1.总长100mm，直尖。2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 3 | 整形镊 | 湖滨日间 | 120有钩宽1 | 把 | 75 | 1.长120mm，头宽1mm，直，有钩，长度公差±5mm；2.采用医用不锈钢，3.表面亚光处理； |
| 4 | 蚊式 | 湖滨日间 | 125弯 | 把 | 75 | 1.总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，2.采用20Cr13医用不锈钢，3.热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| 5 | 蚊式 | 湖滨日间 | 125直 | 把 | 25 | 1.总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，2.采用20Cr13医用不锈钢，3.热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| 6 | 眼用镊 | 湖滨日间 | 有齿 | 把 | 10 | 1.总长100mm，直形，有1×2钩。2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 7 | 眼用镊 | 湖滨日间 | 无齿 | 把 | 10 | 1.总长100mm，直形，无钩，有唇头齿。2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 8 | 睑板夹 | 湖滨日间 | 椭圆 | 把 | 10 | 1.总长98mm，头部椭圆形，中号，内圈尺寸17×9mm。2.采用医用不锈钢材料制成。3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 9 | 刮匙 | 湖滨日间 |  | 把 | 10 | 1.长130\*1.5头部圆形 |
| 10 | 血管钳 | 湖滨日间 | 140直 | 把 | 50 | 1.总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，2.采用20Cr13医用不锈钢，3.热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| 11 | 卵圆钳 | 湖滨日间 | 有齿 | 把 | 50 | 1.总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，2.采用20Cr13医用不锈钢，3.硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| 12 | 小量杯 | 湖滨日间 | 80ml | 个 | 100 | 1.产品直径50mm，高50mm，体积80ml，2.采用304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 13 | 不锈钢碗 | 湖滨日间 | 140 | 个 | 100 | 1.产品直径140mm，2.采用304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 14 | 不锈钢碗 | 湖滨日间 | 220 | 个 | 100 | 1.产品直径220mm，高95mm，加厚型，2.采用304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |

1.提供相关资质，包括生产许可证，注册证，备案证，营业执照，经营许可证，授权书。

2.提供产品说明书，操作手册，维修手册，按照医院需求提供操作培训。

3.保修期大于等于1年，设备全生命周期内提供零配件和维修服务。

4.维修需12小时内响应，12工作小时未修复完成，需无偿提供备用器械。

5.交货期：签订合同后按照医院需求供货，接到医院供货通知后一个月内完成到货并安装使用。