|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 流式细胞仪 |
| **使用科室** | | 实验检验中心白血病组 |
| 一 | **基本要求** | |
| 1 | 用途：应用于免疫学、药理毒理学、感染生物学、分子生物学等学科，可进行细胞周期检测、细胞凋亡检测、细胞因子检测、绝对计数、纳米颗粒检测、小鼠脾细胞表型分析、小鼠细胞因子分析、细胞增殖检测等 | |
| 2 | 数量：1套 | |
| **二** | **主要功能及参数** | |
|  | **光路参数** | |
| △1 | 激光器数量：≥3，至少需包含405nm、488nm、637/638/640nm等波段 | |
| 2 | 激光器功率：≥50mW，且具有独立温控 | |
| △3 | 荧光通道：≥12个 | |
| 4 | 检测器：采用光电倍增管（PMT）或雪崩光电二极管 (APD)，各荧光通道的电压可调，以提高信号的接收效率和检测灵敏度 | |
| 5 | 滤光片：可灵活插拔，嵌入芯片可自动监测每个样本与滤光片匹配的正确性 | |
| 6 | 光路设计：每个激光器配备电动聚焦调节系统，自动调校，无需工程师手动校准 | |
|  | **液路参数** | |
| 7 | 采用正压上样或者蠕动泵负压上样，且具有防堵和排堵功能 | |
| 8 | 可配备自动进样器，且兼容96孔板、384孔板、30试管架（12 x 75 mm试管），40试管架（12 x 75 mm试管）上样检测 | |
| 9 | 交叉污染率：＜0.05% | |
| 10 | 流动室：应具备热稳定性强，不易产生气泡，抗压，利于高速分析等特性 | |
| 11 | 试剂开放性：鞘液、清洗液等可开放使用 | |
| 12 | 清洗维护：具有自动液路清洗维护功能 | |
|  | **性能参数** | |
| 13 | 分析速度：≥35,000 events /s，单次数据采集量无上限 | |
| 14 | 脉冲处理信号：可同时分析脉冲高度、宽度、面积和时间等参数 | |
| 15 | 荧光检测灵敏度：FITC≤ 85MESF，PE≤ 20 MESF | |
| 16 | 荧光分辨率：CV<3% | |
| 17 | 检测颗粒直径：至少需包含0.2～50μm | |
|  | **质控与分析** | |
| 18 | 补偿方式：在线补偿、离线补偿、数字矩阵补偿或其他补偿方式 | |
| 19 | 质控系统：可自动检测和校正荧光通道的电压，可自动跟踪监测仪器性能并形成质控报告 | |
| 20 | 分析软件：支持创建用户自定义分析模板，实现不同仪器间和不同站点实验室之间的流程标准化 | |
| 21 | 具备拥有21 CFR Part 11审计追踪功能，支持审计追踪和电子签名 | |
| **三** | **主要配置及附件** | |
| 1 | 流式细胞仪主机 1台 | |
| 2 | 自动进样器 1台 | |
| 3 | 原厂质控软件 1套 | |
| 4 | 原厂分析软件 1套 | |
| 5 | 高性能工作站 1台 | |
| **四** | **售后服务要求** | |
| 1 | 原厂质保期不少于3年。 | |
| 2 | 十年以上的零配件供应期。 | |
| 3 | 维修响应时间≤2小时，24小时内上门维修，保修期外先维修后付款。 | |
| 4 | 保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。 | |
| **五** | **配套耗材情况** | |
|  | 鞘液、清洗液、校准试剂等 | |

注明：△项为重要参数