**项目名称：TORCH化学发光分析仪设备租赁**

**使用科室：实验检验中心**

|  |
| --- |
| **基本要求**   1. 数量：8台   2. 用途：适配于我院TORCH项目、EB病毒抗体项目、肺炎支原体衣原体项目、自身免疫性糖尿病项目检测。 |
| **主要功能及参数**  1.提供全自动化学发光分析仪等相关设备租赁服务（包括LIS联机费用等）。  2.仪器单机测试速度≥300T/小时，仪器可实现多台联机，最快可达1200T/小时。  3.仪器单机试剂位≥30，样本位≥480，急诊位≥10。  4. 最小检测模块可一次性装载≥2000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。  5.可支持接入实验室整体化流水线（可选配进样模块、离心模块、拔盖、出样模块等）。  6.具备液面检测功能、凝块检测功能。 |
| **主要配置及附件**  全自动化学发光仪器8套 |
| **售后服务要求**   1. 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照（含租赁资质）、出厂质检合格证明； 2. 提供用户操作手册、操作规程，根据医院需求提供操作培训； 3. 租赁期3年，租赁期内供应商承担设备维护保养、质检校准、计量检测、维修耗材，系统免费升级； 4. 若设备发生故障，维修4小时内响应，无法及时修复则需提供相同品牌、规格型号的备用机，保证医院工作正常开展； 5. 供应商需承担设备在安装调试、维护保养、质检校准过程中产生的试剂消耗； 6. 供应需承担设备运行过程中产生的其他耗材费用； 7. 租赁期内，因设备质量问题造成医院损失的，由供应商承担全部责任；   8、交货期：合同签订后1个月内。 |