|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 葡萄糖浓度传感器 | 直径24-35mm厚度2-8mm | 适用范围：与持续动态血糖监测发送器配合使用，可适用于18岁以下需要记录实时动态血糖监测数据的患者。1、精准度MARD值小于8.2%；2、低血糖检出率高于85%；3、可于上臂或腹部进行传感器植入；4、具有高、低血糖实时报警及提前30-60分钟预警功能。需校准使用以确保准确性；5、待机时间大于5天。6、与医院在用美敦力动态血糖发送器MMT-7821适配，或可提供其他设备解决方案。 |

**葡萄糖浓度传感器采购需求**