	项目名称
	小动物活体成像

	使用科室
	国家中心

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：主要用于研究小型动物的生理和病理过程，它可以实现实时、非侵入性的活体成像；让研究人员能够在活体小动物水平对疾病的发生发展及治疗、细胞的动态变化、基因的实时表达等进行长期观测。 

	二
	主要功能及参数

	2.1
	[bookmark: _GoBack]要求系统具备多功能成像模式，包括高灵敏度的生物发光、荧光二维成像功能、X光成像、基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像等功能；

	2.2
	采用背照射、背部薄化科学一级CCD，工作温度达到绝对-90℃；

	2.3
	CCD尺寸≥1.3cm * 1.3cm，有效像素数量不少于1000 x 1000，像素100万以上；

	2.4
	CCD量子效率：量子效率≥80%（500-700nm）；

	2.5
	成像视野范围可调，最大视野能够满足3只小鼠同时成像；

	2.6
	动物载物台具有直接加热功能，温度可控（20-40℃），且即时温度可通过软件显示；

	2.7
	荧光光源类型：采用全光谱近红外增强型金属卤素灯；

	2.8
	激发光滤片转轮可同时装载至少21个滤片，标配滤片数量不少于18个；

	2.9
	发射光滤片转轮可同时装载至少8个滤片，标配滤片数量不少于7个；

	2.10
	滤光片采用精密的离子束溅射技术进行硬涂层处理，使用寿命长，透光率高于90%，截止深度OD≥7；

	2.11
	配套小动物气体麻醉系统, 具备气体麻醉系统，要求蒸发罐、真空泵、流量控制等装置均一体化集成，且具备预麻醉盒，用于小鼠成像前的预麻醉处理，可同时麻醉五只以上小鼠；

	2.12
	软件包含图像获取及数据分析模块，操作界面人性化；具备成像设置向导，方便使用者操作；可通过软件设置自动顺序成像，使仪器自动完成多时间点、多通道以及生物发光和荧光多模式顺序成像；具备基于定量分析结果的荧光背景扣除算法；

	2.13
	具备生物发光、荧光信号自动叠加功能；

	三
	主要配置及附件

	3.1
	小动物活体成像系统1套；

	3.2
	电脑工作站1套；

	3.3
	图像获取及分析软件1套；

	3.4
	小动物麻醉系统1套；

	3.5
	配套UPS 1套；

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：



