	项目名称
	运动心肺机I

	使用科室
	心血管内科（莫干山）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1台

	1.2
	用途：用于患儿心肺功能检测评估，患儿心脏康复训练及管理 

	二
	主要功能及参数

	2.1
	设备适用于儿童，具备运动心电图监测、运动血压监测和血氧监测，具备心脏康复管理系统及训练系统功能（内含1台儿童功率车，训练监护1套，且可对接训练系统）；

	2.2
	具备心电采集盒能够单独使用功能，能够当做单独的心电图机使用，且能够通过内置热敏打印纸打印心电报告；

	2.3
	运动心电具有交流滤波、基线漂移滤波、波形平滑滤波，肌电滤波功能

	2.3
	运动心肺具备独立运动血压模块，可在患儿运动状态精准检测患者血压数据。

	2.4
	心脏康复管理系统具备可无线对接运动心肺测试系统，六分钟步行试验测试系统，人体成分测试系统、无创心排等评估设备，读取整合患者的评估报告，系统在一个界面显示患者的所有评估报告和训练报告，可进行相应报告的查看，系统可结构化处理运动心肺的数据，一键导出运动心肺数据用于科研。

	2.5
	心脏康复管理系统具备运动方案自动生成功能：运动心肺评估完后可根据评估的数据提供恒定负荷方案，间歇负荷方案低中高强度的12次、24次、36次的训练方案

	2.6
	设备配备儿童功率自行车，适配儿童运动强度。功率自行车高度可手动调节，功率自行车自带不少于4种固定运动负荷测试方案。不小于4种用户可编辑运动负荷测试方案，用户可手动控制负荷模式；

	2.7
	患儿康复训练过程中，保证心电、心率、血氧数据与训练轨迹同屏显示； 

	2.8
	患儿训练过程中有患者伯格运动感觉量表（RPE）询问和纪录，如果患者RPE大于16，患者的训练负荷会自动降低；

	2.9
	设备具备心脏康复管理系统及训练系统，该系统可结构化处理运动心肺的数据，一键导出运动心肺数据用于科研，自动出据12-36次运动处方，心脏康复管理系统具备二类医疗器械注册证

	2.10
	设备配备信息化接口。设备免费开放端口，可与医院信息化系统对接，连接后支持扫码枪扫码自动输入病人信息资料功能；

	三
	主要配置及附件（每台）

	3.1
	主机（含多种气体分析器）1台、心肺功能测试分析软件、环境传感器1套、流量传感器1套、采样干燥过滤管2根、硅胶面罩10个（适配儿童）、移动台车1辆、定标桶1个、双屏显示器专用计算机1套、彩色喷墨打印机1台、运动定标气体1瓶、12导运动心电附件1套、独立运动血压1套、儿童功率单车1台、心脏康复管理系统1套（含心脏康复训练及监护功能），康复训练用儿童功率车1台，训练用心电血压血氧监护1套； 

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：

	五
	配套耗材情况

	5.1
	一次性肺功能过滤器

	5.2
	一次性面罩

	5.3
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