	项目名称
	运动心肺机II

	使用科室
	心衰/机械循环辅助科

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1台

	1.2
	用途：用于患儿心肺功能检测评估和改善。 

	二
	主要功能及参数

	2.1
	设备适用于儿童，具备运动心电图监测、运动血氧监测，具备康复训练功能和慢通气等功能；

	2.2
	设备具备氧代谢、营养和能量消耗测定，包含基础代谢REE、碳水化合物CHO、蛋白质PRO、脂类FAT等；

	2.3
	设备具备多种常规肺功能测定包含儿童静态肺功能测试和运动心肺功能测定等功能；

	2.4
	设备具备自动测试分析功能：能够对通气功能、舒张试验、运动心肺等测试结果进行自动分析；

	2.5
	设备具备小肺活量弥散残气测试的功能，能够解决小肺活量病人特别是儿童的弥散残气测试；

	2.6
	设备配备功率自行车，适配儿童运动强度。功率自行车高度可手动调节，功率自行车自带不少于4种固定运动负荷测试方案。不小于4种用户可编辑运动负荷测试方案，用户可手动控制负荷模式；

	2.7
	设备具备无线运动心电传输功能。可自动同步和手动测量患儿体征参数； 

	2.8
	设备能够提供摄氧量的动态正常值范围带，可用于心衰患儿的运动评估；

	2.9
	设备具备康复训练系统，能够在康复训练里控制心肺功能测试仪进行功率分析，记录康复训练过程中的曲线和数据(心率、血氧、功率、转速、训练时长等)，能够按心肺功能测试数据自动开出运动报告，并出具康复训练报告。设备报告格式符合行业内规范化要求；

	2.10
	设备配备信息化接口。设备免费开放端口，可与医院信息化系统对接，连接后支持扫码枪扫码自动输入病人信息资料功能；

	三
	主要配置及附件

	3.1
	主机（含多种气体分析器）1台、心肺功能测试分析软件、环境传感器1套、流量传感器1套、采样干燥过滤管2根、硅胶面罩10个（适配儿童）、移动台车1辆、定标桶1个、双屏显示器专用计算机1套、彩色喷墨打印机1台、弥散测试配套材料1套、运动定标气体1瓶、无线12导运动心电附件1套、儿童功率单车1台、呼吸力学功能测定模块1套、康复训练系统1套； 

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：
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	配套耗材情况

	5.1
	一次性肺功能过滤器

	5.2
	一次性面罩



