	项目名称
	运动心肺机III

	使用科室
	内分泌科（莫干山）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1台

	1.2
	用途：用于患儿心肺功能检测评估，具备静息能量代谢和运动能量代谢进行营养及运动风险评估，用以制定个体化的运动处方和营养处方等。 

	二
	主要功能及参数

	2.1
	设备适用于儿童，具备静息及运动能量代谢测试、运动心电图监测、运动血压监测和血氧监测，通气等功能；

	2.2
	设备具备氧代谢、营养和能量消耗测定，包含基础代谢REE、碳水化合物CHO、蛋白质PRO、脂类FAT等；

	2.3
	设备具备多种常规肺功能测定包含儿童静态肺功能测试和运动心肺功能测定等功能；

	2.4
	设备具备自动测试分析功能：能够对通气功能、舒张试验、运动心肺等测试结果进行自动分析；

	2.5
	设备具备能量平衡分析功能，能量平衡以图表形式显示，包括生活方式、锻炼活动、静息能量消耗、食物摄入量以及体重预测图等；

	2.6
	设备具备最大脂肪分析功能、运动训练区域等功能进行运动能量代谢测试评估。可分析最大脂肪氧化率，并根据训练区域分析界定运动强度范围，辅助制定运动训练方案提升患者运动耐力；具有标准Wasserman9宫图显示，可自动评估最大摄氧量、无氧阈值等；

	2.7
	设备配备功率自行车，适配儿童运动强度。功率自行车高度可手动调节，功率自行车自带不少于4种固定运动负荷测试方案。不小于4种用户可编辑运动负荷测试方案，用户可手动控制负荷模式；

	2.8
	设备具备无线运动心电血压传输功能。可自动同步及手动血压测量； 

	2.9
	设备能够提供摄氧量的动态正常值范围带，可用于心衰患儿的运动评估；

	2.10
	设备配备信息化接口。设备免费开放端口，可与医院信息化系统对接，连接后支持扫码枪扫码自动输入病人信息资料功能；

	三
	主要配置及附件

	3.1
	主机（含多种气体分析器）1台、心肺功能测试分析软件、环境传感器1套、流量传感器（运动）1套、流量传感器（营养）1套、采样线1根、硅胶面罩3个（适配儿童）、移动台车1辆、定标桶1个、双屏显示器专用计算机1套、彩色喷墨打印机1台、运动定标气体1瓶、无线12导运动心电附件1套、血氧附件1套、儿童功率单车1台； 

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：
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	配套耗材情况

	5.1
	一次性肺功能过滤器

	5.2
	一次性面罩

	5.3
	定标气体



