	项目名称
	床边B超机（联网）

	使用科室
	研究型病房

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1台。

	1.2
	用途：用于全身各器官超声诊断，包括腹部、浅表，心脏及超声引导下血管穿刺等。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	配备大尺寸高清晰、医用专业彩色显示屏，且可根据环境光变化自动调节亮度；请出示屏幕的具体尺寸。

	2.2
	配备多角度空间复合成像技术，支持线阵和凸阵探头。

	2.3
	具有成像测量及定量分析，支持儿童心脏功能测量与分析，血管测量、血流测量与分析。

	2.4
	具有超声引导下血管穿刺功能。

	2.5
	支持多种系统成像技术，需包含：灰阶成像、频谱多普勒成像、彩色多普勒成像、组织多普勒成像或相关成像技术等。

	2.6
	支持实时扫描以及离线重构图像。

	2.7
	支持图像储存与影像回放，数据支持无线和有线传输。

	2.8
	支持3D/4D 容积成像和多平面重建成像。

	2.9
	TGC：≥8段，最大显示深度：≥32cm。

	2.10
	支持超声设备与监护类设备信息互通互联, 可在超声设备显示血压，血氧及心电等生命体征信息，以满足临床多维度信息综合决策的需求。

	2.11
	配备大容量固态硬盘，以保证设备流畅运行。

	2.12
	配备台车，台车能提供续航电池。

	三
	主要配置及附件（每台）

	3.1
	主机        1台

	3.2
	心脏探头    2把（儿童、成人各1把）

	3.3
	腹部探头    1把

	3.4
	浅表探头    1把

	3.5
	探头扩展器  1套

	3.6
	台车        1辆

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供原厂承诺，涉及插件、接口等相关费用包含在投标总价中

	4.4
	其他：
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