| 浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 智能采血椅 |
| 使用科室 |  | 研究型病房 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 数量：2台。 |  |
| 1.2 | 用途：采血时所用到的电动调节椅，为献血员提供安全舒适的献血环境。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 2.1 | 整体结构：四节式（背板、臀板、腿板、脚蹬板）；采用人体工程学设计。 |  |
| 2.2 | 椅面：宽度≥58cm，展开长度≥195cm，整体高度可调；表面采用耐磨材质，防刮伤、防腐蚀； 使用高回弹记忆海绵填充，以保证舒适性。 |  |
| 2.3 | 头枕：头枕高度可自主调节，保证献血者在献血过程中头、颈部舒适。 |  |
| 2.4 | 扶手：可上下调节，可内外摆动；高度符合手臂自然舒展流线，倾斜角度可万向调节，确保患者手臂安全放松和自然舒展。 |  |
| 2.5 | 在扶手旁可配置小桌板，用于放置水杯等；可配置手机支架和USB充电口。 |  |
| 2.6 | 背部：角度可调节，需包含145°- 190°；使用高回弹记忆海绵填充，以保证舒适性。 |  |
| 2.7 | 腿部：角度可调节，需包含 -65°- 0°；使用高回弹记忆海绵填充，以保证舒适性。 |  |
| 2.8 | 配备CPR开关，在紧急情况下可快速调节座椅至休克体位。 |  |
| 2.9 | 配备一键复位开关，座椅在任何姿态下，通过一键复位按键，使背板快速达到水平体位。 |  |
| 2.10 | 电机：采用多电机独立控制，各自驱动背部升降、腿部升降、脚蹬板升降和整体升降；电机负载大，工作时噪声小。 |  |
| 2.11 | 配备手控器，以进行各角度和姿势的调节。 |  |
| 2.12 | 配备万向轮，轮组带锁定功能。 |  |
| 2.13 | 影音娱乐系统：配备大尺寸显示屏，角度可旋转，以用于影音娱乐。 |  |
| 2.14 | 智能科普互动展示台：含教育互动平台、XR工作站、AR沙盘、触控一体机、VR眼镜、VR观景台等，可与用户互动。 |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 3.1 | 采血椅 2台 |  |
| 3.2 | 头枕 2个 |  |
| 3.3 | 小桌板 2个 |  |
| 3.4 | 手机支架+usb充电口 2套 |  |
| 3.5 | 手控器 2个 |  |
| 3.6 | 影音娱乐系统 2套 |  |
| 3.7 | 智能科普互动展示台 2套 |  |
| 3.8 | 其它必要辅件 2套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | - 提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明 |  |
| 4.2 | 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训 |  |
| 4.3 | - 保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务 |  |
| 4.4 | 维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天 |  |
| 4.5 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中 |  |
| 4.6 | 系统软件终生免费升级 |  |
| 4.7 | 交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后1个月内进行设备安装、调试和验收 |  |

注：▲为实质性条款，△为重要参数