	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表（变更）

	项目名称
	硬内窥镜一批

	使用科室
	手术室（莫干山）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：一批。

	1.2
	用途：用于开展小儿腹腔镜检查及微创手术治疗、耳鼻喉科腔镜手术等需要使用。

	二
	主要功能及参数

	品目一
	腹腔镜

	1
	腹腔镜观察角度为30度，超广角，带光纤接口，直径约5mm，长度≥29cm。

	2
	要求广角不失真、高透亮度、高效率光传导、无球面变形。

	3
	采用蓝宝石镜面，抗磨损。

	4
	可采用高温高压、低温等离子、浸泡、气熏等消毒方式。

	5
	与市面上主流品牌摄像系统相匹配（包括STORZ、史赛克、艾克松等）。

	6
	原产地生产，非异地代加工，以保证设备品质。

	品目二
	[bookmark: _GoBack]鼻内窥镜

	1
	鼻内窥镜工作尺寸：长度不小于175mm，插入部外径不大于4mm（报名文件需标明长度和外径数
值）。

	2
	设计光学工作距d0:接近12mm（报名文件需标明具体数值）。

	3
	有效景深范围：1—50mm。

	4
	在A标准照明体下的显色指数Ra:约85（报名文件需标明具体数值）。

	5
	在d65标准照明体下的显色指数Ra:约85（报名文件需标明具体数值）。

	6
	有效光度率DM不小于1850 cd/m²/lm。

	7
	材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T 0294.1-2016）的要求，对应标准的
中M号钢。

	8
	目镜罩能与国际标准C式卡口配套。

	9
	可配套市场主流品牌的导光束。

	10
	支持低温等离子灭菌，或内窥镜主体上有“2bar,134 ºC”标示的能高温高压灭菌。

	11
	镜体前端嵌有蓝宝石耐磨。

	三
	主要配置及附件

	品目一
	

	1
	腹腔镜镜子10根

	2
	消毒盒10个

	品目二
	

	1
	鼻内窥镜10根

	2
	气管异物导光束20根

	3
	可变接口20个

	4
	消毒盒10个

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 3 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：

	
	

	五
	付款方式

	5.1
	货物类

	5.1.1
	预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后
付清余款。（适用中小企业投标）；

	5.1.2
	项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标）

	5.2
	服务类

	5.2.1
	预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定；



