	项目名称
	过氧化氢低温等离子灭菌器

	使用科室
	消毒供应中心

	一
	基本要求

	1.1
	用于对湿热敏感的医疗器械和物品及精密、复杂的手术器械进行低温灭菌。

	二
	主要功能及参数

	1.1
	符合GB27955-2020的要求，采用过氧化氢气体进行灭菌，并采用舱内等离子技术充分解析过氧化氢，保障器械及医护人员安全。

	1.2
	内腔有效装载容积≥125L（提供技术白皮书或者原厂说明书并注明页码）

	1.3
	与本机型相匹配的过氧化氢灭菌剂，灭菌剂浓度≤60%

	1.4
	具备在过氧化氢进入灭菌舱体前对过氧化氢进行提纯，浓度应≥65%，从而增强灭菌能力。

	1.5
	灭菌循环≥3种模式，包括非管腔循环，灭菌时间≤30分钟；软镜循环，灭菌时间≤45分钟；管腔循环，灭菌时间 ≤60分钟

	1.6
	腔内灭菌循环温度≤55℃

	1.7
	具备数字网络化技术：通过连接网络信息系统可实现与医院网络系统连接，时时传输灭菌循环参数、生物监测结果等数据，并具备提供任何灭菌批次的可追溯信息的网络、USB上传及下载功能。

	1.8
	需对医院现有达芬奇机器人器械进行灭菌，提供达芬奇机器人生产厂家的器械灭菌兼容证明文件（提供达芬奇器械厂家证明文件）

	1.9
	开门方式：触屏或脚触式开门方式

	1.10
	采用全触摸式中文操作屏幕，屏幕尺寸≥10英寸

	1.11
	使用年限≥10年，设备出厂日期不得比到货日期早六个月。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	主机一套

	3.2
	提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份

	3.3
	提供投标机型所含的配置清单(包含所有的配件和耗材)

	四
	[bookmark: _GoBack]售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（3）年                       

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	提供主要附件、零配件、耗材的清单及价格（长期有效）

	
	提供整机出保后的单年保修价格（标明保修计划），出保后买保价格不得高于此价格

	五
	配套耗材情况

	5.1
	过氧化氢灭菌剂 过氧化氢灭菌生物指示剂



