	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求（变更）

	项目名称
	身高体重秤一批

	使用科室
	临床多科室

	一
	基本要求

	1
	数量：一批

	2
	用途：用于婴幼儿或各年龄段儿童身高、体重的测量。

	二
	                              主要功能及参数

	1
	品目一：婴儿型电子身高体重秤

	1.1
	提供35～80cm和35～100cm两种量程，检定分度值≤1mm，以适用不同的应用场景；

	1.2
	最大称量≥20kg，最小称量≤0.1kg，检定分度值≤10g；

	1.3
	具有除皮，自动保持功能；

	1.4
	托盘尺寸满足婴幼儿身高、体重测量的要求；

	1.5
	产品整体牢固、耐腐蚀、易于清洁。

	2
	品目二：婴儿型身高量床

	2.1
	量尺测量范围包括35～100cm，检定分度值≤1mm；

	2.2
	托盘尺寸满足婴幼儿身高测量的要求；

	2.3
	床板V型设计，确保婴儿稳定地躺在合适的位置上；

	2.4
	底部滑轨设计，床板可通过滑片沿轨道滑动；

	2.5
	测量完成后可以锁住测量结果，确保测量结果准确性。

	3
	品目三：婴儿型电子秤

	3.1
	最大称量≥20kg，检定分度值≤20g；

	3.2
	托盘与底座之间设置安全装置确保安全称重；

	3.3
	坚固耐用、重量轻；

	3.4
	具有除皮，自动保持功能。

	4
	品目四：儿童型电子身高体重秤

	4.1
	设备一体化设计，可同时测量身高和体重；

	4.2
	量高尺测量范围包括10～200cm，身高测量检定分度值≤1mm；

	4.3
	最大称量≥200kg，最小称量≤1kg，称量检定分度值≤200g；

	4.4
	具有置零、保持、BMI值计算、定时关机等功能；

	4.5
	整机重量轻巧，底座具有4个可调节脚座，秤台台面附带橡胶，底部装有轮子方便搬运；

	4.6
	设备整体牢固耐用、稳定性好。

	5
	品目五：儿童型身高尺

	5.1
	身高测量范围包括10～200cm；

	5.2
	身高测量检定分度值≤1mm；

	5.3
	测量刻度易于读取；

	5.4
	壁挂式安装简单易操作。

	6
	品目六：儿童型电子体重秤

	6.1
	最大称量≥200kg，最小称量≤1kg，称量检定分度值≤200g；

	6.2
	具备两个电子显示屏，方便观察；

	6.3
	具有置零、保持、BMI值计算、定时关机等功能；

	6.4
	整机重量轻巧，底座具有4个可调节脚座，秤台台面附带橡胶，底部装有轮子方便搬运；

	6.5
	设备整体牢固耐用、稳定性好。

	
	

	
	供应商可以分项响应。

	三
	                              主要配置及附件

	1
	[bookmark: _GoBack]品目一：婴儿型电子身高体重秤，每台配置：主机1台。共18台。

	
	提供两种量程：量高尺（35～80cm），共9台；量高尺（35～100cm），共9台。

	2
	品目二：婴儿型身高量床5台，每台配置：主机1台。

	3
	品目三：婴儿型电子秤5台，每台配置：主机1台。

	4
	品目四：儿童型电子身高体重秤18台，每台配置：主机1台，身长尺1根。

	5
	品目五：儿童型身高尺22把（悬挂式），每台配置：身长尺1根。

	6
	品目六：儿童型电子体重秤1台，配置：主机1台。

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明。

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训。

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级。

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中。

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供原厂承诺，涉及插件、接口等相关费用包含在投标总价中。

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收。


注：▲为实质性条款，△为重要参数

