	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	身高体重秤测量仪一体机

	[bookmark: _GoBack]使用科室
	研究型病房

	一
	基本要求

	1.1
	数量：2套。

	1.2
	用途：用于婴儿和儿童的身高体重测量。

	二
	                              主要功能及参数

	2.1
	婴儿秤（卧式）

	2.1.1
	身高测量范围：需包含30-105cm。

	2.1.2
	身高测量精度：≤1mm。

	2.1.3
	体重测量范围：需包含0.1-25kg。

	2.1.4
	体重测量精度：≤10g。

	2.1.5
	采用高精度传感器，请出示传感器的具体类型和原理。

	2.1.6
	卧式承载主体一次性注塑成型，符合人体工程学的全流线结构设计，安全舒适，易清洁消毒。

	2.2
	儿童秤

	2.2.1
	立式身高测量范围：需包含60-180cm。

	2.2.2
	坐式身高测量范围：需包含50-120cm。

	2.2.3
	身高测量精度：≤1mm。

	2.2.4
	体重测量范围：需包含2-100kg。

	2.2.5
	体重测量精度：≤50g。

	2.2.6
	采用高精度传感器，请出示传感器的具体类型和原理。

	2.2.7
	配备座椅，以配合坐式身高测量。

	2.3
	数据与评估系统

	2.3.1
	测量数据可通过无线或有线方式传输到电脑或服务器上。

	2.3.2
	可兼容医院系统。

	2.3.3
	具备儿童生长发育数据图表打印、数据分析、数据统计、儿童膳食营养等专业功能。

	2.3.4
	生长发育评估标准：支持最新版九城市标准、WHO标准等。

	2.3.5
	评估报告：儿童生长发育评价报告、儿童生长发育曲线图、儿童膳食营养指南等。

	2.3.6
	测量数据能作为儿童电子病历的原始数据被存储、统计分析及共享。

	2.4
	用户交互

	2.4.1
	配备大尺寸屏幕显示相关信息；屏幕可多角度调节。

	2.4.2
	配备打印机。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	婴儿秤                    1台

	3.2
	儿童秤                    1台

	3.3
	座椅（配合坐式身高测量）  1把                   

	3.4
	儿童生长发育评估系统      2套

	3.5
	其它必要配件              2套

	四
	售后服务要求

	4.1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	4.2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	4.3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务

	4.4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	4.5
	如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中

	4.6
	系统软件终生免费升级

	4.7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后1个月内进行设备安装、调试和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数


