	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	离心机一批

	使用科室
	   实验检验中心；康复科

	[bookmark: _GoBack]一
	基本要求

	1
	数量：一批

	2
	用途：用于样本离心。

	二
	                              主要功能及参数

	   1
	品目一：医用低速离心机

	1.1
	最大相对离心力≥4900×g，最大转速≥5500rpm，最大容量≥4×250ml；

	1.2
	转速精度≤±10rpm；整机噪声≤62dB（A）(室内条件下，最高转速运行)；

	1.3
	操作界面有多组可一键调用的自定义预设程序，超大存储空间，可储存≥99个程序组；

	1.4
	真彩高清液晶触摸显示大屏，操作简单便捷。同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机；

	1.5
	门盖开盖丝滑缓冲设计，轻按开门，缓慢开启，避免开盖过程中的震荡对样品产生影响，做到开盖无反弹，机身更稳定；配置电动门锁，可以选择是否在离心运行结束后自动开启腔门；设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护功能，确保运行安全；

	1.6
	可设定启动计时/到达转数计时两种模式；长按启动/瞬时键，可实现瞬时离心；

	1.7
	采用高端芯片、微机控制，直驱变频无刷电机，启动速度快，运行平稳，使用寿命长；	

	1.8
	线性驱动，≥10档加速，≥10档减速，可根据样本属性不同选择设置，保证样品更佳的分离效果；

	1.9
	具备转子自动识别系统，防止人员误操作，避免超速、无法使用等情况；

	1.10
	机身采用三层优质全钢结构保护，真正的三级立体多维减震，运行安全高效；离心腔内壁增加特殊涂层工艺设计，具有较强的抗酸碱/耐腐蚀，热保护等优点。

	2
	品目二：多孔离心机

	2.1
	最大容量≥4×750mL，48×1.5/2.0mL离心管，56×5.0mL锥形管，28×50mL锥形管，16×微孔板；

	2.2
	工作板转子可离心各种微孔板、深孔板、PCR板、细胞培养板、细胞培养瓶 (25cm2和部分75cm2) 离心管支架和玻片；

	2.3
	最大相对离心力≥20000×g，最大转速≥14000rpm，最高转速运行时噪音水平≤55db(A)；

	2.4
	转速精度≤±10rpm；

	2.5
	具有5.0mL锥形管固定角转，有≥18款不同转子可选择；

	2.6
	具备自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全；

	2.7
	具有动态压缩机控制技术，降低振动，保护样品；

	2.8
	具备气密性转子，提供第三方有资质的检测机构出具的报告复印件；

	2.9
	转子和附件可高温高压灭菌(121℃,20分钟)，保护操作人员安全；

	2.10
	配置快速锁定转子/吊篮盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子/吊篮；

	2.11
	离心计时：30～99分钟；可连续离心具有定时计时功能，达到预定转速后开始计时；

	2.12
	具有≥35个用户自定义程序，≥10档软加速/软刹车功能，瞬时离心按键，方便操作；

	2.13
	开盖高度≤30cm，方便装载或者拿取样品。

	3
	品目三：细胞涂片离心机

	3.1
	最大相对离心力≥890×g，最大转速≥3000rpm，最大容量≥12×2ml；

	3.2
	转速精度≤±10r/min，整机噪声≤65dB（A）；

	3.3
	采用无刷电机驱动，运行平稳，免维护；

	3.4
	采用全钢结构，不锈钢离心腔，保障安全；

	3.5
	采用LED数码显示，显示清晰，设置简单，运行中可随时更改参数，无需停机；

	3.6
	自动计算并同步显示离心力RCF值；

	3.7
	采用电子门锁，增强安全性；

	3.8
	具有定时功能1min～99min。

	4
	品目四：低温离心机

	4.1
	最大相对离心力≥2800×g，最大转速≥4000rpm；

	4.2
	最大容量≥48×5.0mL；

	4.3
	温控范围：-20℃至40℃，温度精度≤±1.0℃；

	4.4
	机身采用优质钢材结构，防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层防护，安全可靠；

	4.5
	高效压缩机控制，提供ECO自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命；

	4.6
	安全装置及故障自检功能：防爆自动安全电子门锁，不平衡、超速、超温自动保护；

	4.7
	高清LED数码显示或LCD液晶显示（可选），精准显示运行数据；

	4.8
	可存取≥30组程序，≥10档升降速率选用。

	三
	                              主要配置及附件

	1
	品目一：主机3台，水平转子3套（含适配器）。

	2
	品目二：主机1台，4×750ml水平转子1套（含吊篮、采血管适配器）。

	3
	品目三：主机1台，12×2ml不锈钢转子1个。

	4
	品目四：主机1台，48×5.0mL转子1个。

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数
