	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求（变更）

	项目名称
	电穿孔系统

	使用科室
	实验检验中心

	一
	基本要求

	1
	数量：1套

	2
	用途：用于所有哺乳动物细胞的电穿孔。

	二
	[bookmark: _GoBack]                              主要功能及参数

	1
	能够提供指数波或方波；

	2
	适用于所有哺乳动物细胞类型；

	3
	可储存至少140个程序；

	4
	预存有经优化的针对常见细胞类型的实验程序；

	5
	手工编程时可进入或修改所有参数或直接编辑所需要的时间常数；

	6
	细胞转染率高、存活率高，难转染细胞如HL60转染效率≥55%、存活率≥70%；

	7
	能提供实际发送脉冲的数据，包括电压、脉冲间隔和脉冲时间等；

	8
	能够储存和调出100次实验的实验参数；

	9
	友好的数字用户界面，可方便、直观地编程控制所有参数。

	三
	                              主要配置及附件

	1
	电穿孔系统1套

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收

	8
	承诺耗材（电击杯或试剂盒）价格。


注：▲为实质性条款，△为重要参数
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