	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表

	项目名称
	消毒类设备一批

	使用科室
	护理相关科室

	一
	基本要求

	1.1
	数量：一批

	1.2
	用途：主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理以及医院病床被褥、服装、枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。

	二
	主要功能及参数

	1
	品目一：等离子空气消毒器

	1.1
	提供两种规格：

	
	移动式，作用空间（m3）≥100 m3；

	
	壁挂式，作用空间（m3）≥100 m3；

	1.2
	可在操作面板和遥控器上控制主机，操控模式不少于二种：手动、自动；

	1.3
	设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、PM0.5、温度、湿度；

	1.4
	等离子体发生器和等离子体电极寿命≥40000小时（要求提供检测报告）；

	1.5
	等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0（要求提供检测报告）；

	1.6
	臭氧残留量≤0.003mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（要求提供检测报告）；

	1.7
	消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%，20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%（要求提供检测报告）；

	1.8
	具备等离子故障报警、滤网过期提示功能；

	1.9
	可显示累计工作时长，方便使用人员记录；

	1.10
	具备初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗；

	1.11
	具备等离子体发生装置：等离子电场杀菌，被强电场离子化而产生等离子体，通过等离子体富含的高能电子、自由基等活性粒子可以有效地杀灭空气中的微生物，降解空气中的有害物质；

	1.12
	具备温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度；

	1.13
	产品至少具备以下一项资质，并在报名文件里标注页码：
（1） 医疗器械注册证（备案证）；
（2）卫生安全评价报告或产品卫生许可批件，并同时提供生产企业卫生许可证。

	
	

	2
	品目二：床单位消毒器

	2.1
	移动式结构，有不少于2个专用储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线；

	2.2
	臭氧发生器使用寿命≥8000h（提供证明资料）；

	2.3
	床袋密闭时臭氧泄漏≤0.04mg/m3；

	2.4
	臭氧产量≥4500mg/h；

	2.5
	机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭；

	2.6
	采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒；

	2.7
	设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围0-99min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便；

	2.8
	消毒技术参数（提供检测报告）

	2.81
	对大肠杆菌的杀灭对数值≥3.00；

	2.82
	对金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3.00；

	2.83
	对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00；

	2.84
	对铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.00；

	2.9
	产品至少具备以下一项资质，并在报名文件里标注页码：
（1） 医疗器械注册证（备案证）；
（2）卫生安全评价报告或产品卫生许可批件，并同时提供生产企业卫生许可证。

	
	

	3
	品目三：紫外线消毒车

	3.1
	适用房间体积≥30m³；

	3.2
	灯管功率：≥30W*2；

	3.3
	单只灯管照射强度≥100uw/cm2； 

	3.4
	灯管寿命≥1000h；

	3.5
	紫外线消毒车可移动，灯管可内藏，可调角度 0~180°；

	3.6
	带定时装置，定时范围为0-120分钟；

	3.7
	消毒技术参数（要求提供检测报告）

	3.71
	对距离灯管正下方垂直1米处载体上的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌的杀灭对数值≥3.00；

	3.72
	对距离灯管1米处漆面木板表面自然菌的杀灭对数值≥1.00；

	3.8
	外壳采用不锈钢制成；

	3.9
	灯管采用双灯管结构，以增加紫外线照射面积；

	3.10
	产品至少具备以下一项资质，并在报名文件里标注页码：
（1） 医疗器械注册证（备案证）；
（2）卫生安全评价报告或产品卫生许可批件，并同时提供生产企业卫生许可证。

	
	

	三
	主要配置及附件（每台）

	3.1
	品目一：移动式37台，壁挂式8台，每台配置：主机1台，遥控器1只

	3.2
	品目二：6台，每台配置：主机1台，软管2根，重复性消毒袋5只（或者根据临床需求提供同等价值的重复性消毒罩）

	3.3
	品目三：13台，每台配置：主机1台，紫外线灯管2根

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：承诺耗材（软管、床袋和床罩）价格。

	
	

	五
	付款方式

	5.1
	货物类

	5.1.1
	预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后
付清余款（适用中小企业投标）

	5.1.2
	项目验收合格后付全款（适用大型企业投标）

	5.2
	服务类

	5.2.1
	预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定。
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	配套耗材情况

	6.1
	品目一：高效（分子）过滤器、初效过滤器等

	6.2
	品目二：重复性消毒袋，重复性消毒罩

	6.3
	品目三：紫外线灯管



