	项目名称
	数字化X线摄影仪

	使用科室
	放射科

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套；

	1.2
	用途：适用于全年龄段儿童全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	主要功能要求：

	2.1.1
	适用于全年龄段儿童全身各部位、各体位、各角度的拍片检查；

	2.1.2
	双板悬吊结构，双板探测器配置；

	2.1.3
	具备完善的图像后处理功能，可进行存储、传输等系列功能，满足儿童专科医院的需求；

	2.2
	X线球管；

	2.2.1
	阳极热容量≥300kHU；

	2.2.2
	最高管电压≥150kV；

	2.2.3
	焦点尺寸≤0.6/1.2 mm；

	2.3
	高压发生器：

	2.3.1
	逆变频率≥250kHz；

	2.3.2
	输出功率≥80kW；

	2.3.3
	最大管电流≥800mA；

	2.4
	平板探测器：

	2.4.1
	采用整板无拼接的碘化铯非晶硅或更高材质；

	2.4.2
	平板组合：两块无线式平板探测器，尺寸为：17”×17”；

	2.4.3
	平板有效像素≥900万；

	2.4.4
	平板探测器最大空间分辨率≥3.7lp/mm；

	2.4.5
	移动式平板充电方式：无需拆卸电池即可充电；

	2.4.6
	立式平板探测器旋转≥100°；

	2.5
	检查床：

	2.5.1
	床体结构为电动升降式浮动平床；

	2.5.2
	床面最低高度≤53cm；

	2.5.3
	床面纵向浮动范围：≥±12cm；

	2.5.4
	床体承重：≥250kg；

	2.6
	滤线栅类型：会聚、静止滤线栅；栅密度：≥40l/cm；

	2.7
	配置原厂无线射频遥控器，可控制机架运动及限束器；

	2.8
	球管与双探测器均具有同步跟踪功能，且限束器能根据APR选择部位自动调整照射野野大小；

	2.9
	 Windows操作系统，中文操作界面，CPU≥3.0GHz，内存≥8GB，硬盘≥1T； 

	2.10
	采集工作站显示屏≥23寸，屏幕具有多个界面同屏显示功能，屏幕分辨率≥1920x1080；

	2.11
	图像处理：检查部位自动优化、组织均衡、自动图像对比增强、自动图像剪裁、自动加入标记；

	2.12
	图像管理：具有图像缩放、病人数据保护，自动图像范围探测及修整功能；灰度转换、滤波、增强、翻转、排版打印；

	2.13
	具有图像测量、图像输出、DICOM协议功能。

	2.14
	具有儿童专用摄影模式：根据不同年龄段预设拍摄参数；

	2.15
	配置自动跟踪防护屏：可根据投照位置，自动跟随平板探测器或x线管，达到保护非投照部位的功能效果；

	2.16
	配置长骨拼接功能，一次操作即可完成多幅图像的采集及拼接工作。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	高压发生器1台，X射线管组件1套，悬吊式天轨组件1套，悬吊钢结构1套，自动限束器1个，平板探测器2块（17英寸*17英寸），防散射滤线栅2块，X射线管支撑装置1套，探测器支撑装置1套，无线射频遥控器1个，固定式患者台1套，图像采集工作站（含显示器和软件）1套，远程维护服务包1套，儿童专业摄影模式服务包1套，长骨拼接功能，手动防护屏3套

	3.2
	[bookmark: _GoBack]铅衣12件，人机共存紫外线消毒器2台

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：



