	项目名称
	磁共振成像系统

	使用科室
	滨江院区放射科

	一
	基本要求

	1.1
	用途：用于婴幼儿及各年龄段儿童核磁共振成像及相关辅助诊断

	1.2
	数量：1套

	二
	主要功能及参数

	2.1
	主磁场性能

	2.2
	磁场强度：3.0T

	2.2.1
	磁体孔径：≥60cm

	2.2.2
	磁场稳定性：＜0.1ppm/h

	2.2.3
	磁场均匀度（保证值）需符合以下条件：
	磁体孔径\DSV
	10cm
	20cm
	30cm
	40cm
	45cm

	≥70cm
	0.005ppm
	≤0.05ppm
	≤0.15ppm
	≤0.5ppm
	≤1.5ppm

	＜70cm
	0.001ppm
	≤0.02ppm
	≤0.09ppm
	≤0.19ppm
	≤0.49ppm




	2.2.4
	梯度系统

	2.3
	最大单轴梯度场强（非有效值）≥45mT/m，最大单轴梯度切换率≥200T/m/s

	2.3.1
	成像视野50cm*50cm*50cm～0.5cm*0.5cm*0.5cm

	2.3.2
	最小2D层厚≤0.1mm，最小3D层厚≤0.05mm

	2.3.3
	最大平面分辨率：≤10μm

	2.3.4
	最大矩阵：≥1024*1024

	2.3.5
	最大DTI方向：≥256

	2.3.6
	最大B值：≥10000s/mm2

	2.3.7
	射频系统

	2.4
	射频源：双源或具备双源相当射频功率

	2.4.1
	最大射频接收通道数：≥96

	2.4.2
	动态接收范围：≥164dB

	2.4.3
	射频功率放大器总功率：≥30KW

	2.4.4
	体位线圈可覆盖的检查部位包括：体、头颈联合、脊柱、头、膝关节、手腕、颈动脉、肩关节、足踝关节、婴幼儿；线圈规格轻巧，使用方便

	2.5
	计算机系统处理能力强、容量大，可多线程处理患者扫描、图像重建等数据，具备DICOM接口可连接医院PACS系统

	2.6
	患者体验系统

	2.7
	床面长度≥240cm，宽度≥50cm，最低床位≤60cm，水平最大移动速度≥20cm/s

	2.7.1
	最大扫描范围：≥180cm

	2.7.2
	设备适用于人体全方位检查，临床应用涵盖：神经、肿瘤、体部、血管、骨关节、乳腺、儿科、全身、心脏

	2.8
	具备基于K空间域的深度学习功能

	2.9
	具备降噪、加速技术平台，相应成像效果佳

	2.10
	中标商承担磁屏蔽、外冷机、精密空调、失超系统的安装费用

	2.11
	中标商需负责5年远程视频系统网络维护

	三
	主要配置及附件

	3.1
	主机（含主磁体、梯度系统、射频系统、检查床等）1台，机柜1套，计算机系统1套，磁屏蔽系统1套，精密空调2套，水冷系统2套，其他保证设备正常运行的附件1批

	3.2
	与机型适配的临床检查线圈配齐（招标时需提供线圈列表，并包含一个乳腺线圈），其中表面线圈要能满足类pet全身成像要求

	3.3
	高级后处理工作1套或原厂原装网络版1拖5工作站及各类后处理软件包≥3套

	3.4
	与机型适配的所有临床应用配齐

	3.5
	患者监视系统1套，患者生理监测系统1套

	3.6
	信息版无磁型双筒高压注射器1台，单柱铁磁探测通道1个，无磁转运床1张，无磁轮椅1张，无磁灭火器1批，磁兼容人机共存紫外线消毒器2台

	3.7
	远程5G会诊功能

	3.8
	第三方产品需要单独报价

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 2 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）
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