	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	组织分离仪等1批

	使用科室
	国家中心

	[bookmark: _GoBack]一
	基本要求

	1.1
	用途：全自动组织处理器，温和的自动组织分离；

	1.2
	数量：1批。

	二
	主要功能及参数

	品目一
	组织分离仪

	1.1
	仪器组织处理功能≥3种，可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液、组织匀浆、单细胞核悬液；采用消化酶解+机械切割的原理，可温和高效解离组织样本；

	1.2
	仪器内置≥50个组织处理程序，含小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、皮肤、肌肉组织、类器官处理程序等，仪器提供自定义程序模版≥3条，同时满足特殊组织的程序可编辑与优化，自定义程序可存储≥500条；

	1.3
	通道≥8个，可以独立运行同时处理≥8个组织样本，一体化全自动完成样本解离与加热，根据不同实验需求将组织处理全过程维持在37℃或室温运行，加热套设置观察窗，运行过程中可实时查看处理管内组织解离情况，需提供加热套实物照片；

	1.4
	所获得的单细胞悬液活性最高≥95%,可以用于细胞分选、细胞培养、流式细胞分析
、单细胞测序、分子生物学分析等多种不同的后续应用；

	1.5
	仪器内置≥2个细胞核提取程序，可以从多种组织中解离出完整且状态良好的细胞核；需搭配提核配套≥1个同品牌可拆卸低温套，可维持样本处于低温2-8℃运行，需提供低温套实物照片；

	1.6
	可提供原厂家配套核提取试剂≥1种；原厂家去碎片试剂≥1种，需提供彩页及性能能测试文件；

	1.7
	可以提供试管混悬仪，混匀模式≥5种，可以适配0.5mL,1.5mL,15mL,50mL离心管,C tube, M tube等；

	1.8
	仪器已验证解离样本类型多样，可以提供原厂家试剂≥10种；

	1.9
	单个仪器配套组织处理管最小样本容量≤0.3mL，最大样本容量≥10mL；

	1.10
	单个仪器配套组织处理管最小样本重量≤20mg，最大样本重量≥4g。

	1.11
	仪器可自动识别运行通道和加热套是否安装，配置高清可触屏，可实时查看当前程序运行进度、剩余时间，处理程序全程可视化。仪器程序运行结束后需有蜂鸣音提示，且需即刻开启正计时，帮助确认样本处理时间。

	品目二
	原厂磁式细胞分选

	2.1
	可连接4个分选柱（如LS、LD或全血分选柱）；

	2.2
	支持处理4个独立样本，或对单个大样本拆分后并行分选；

	品目三
	单通道磁式细胞分选

	3.1
	主要用于生物医学实验室中对特定细胞或生物分子进行高精度分离纯化；

	3.2
	支持多种样本来源，包括外周血、骨髓、组织解离液等；

	三
	主要配置及附件（每套）

	品目一
	主机1台，处理管1套，加热套、低温套1批；

	品目二
	包含主机（磁极）、支架（固定4台设备）、15mL管架等分选全套设备；

	品目三
	单通道分选器1个；

	四
	售后服务要求

	4.1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	4.2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	4.3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4.4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	4.5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数
