| 浙江大学附属儿童医院采购参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 铅衣一批 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1 | 数量：一批 |  |
| 2 | 用途：用于防护X射线和γ射线等电离辐射，保护医护人员和患者免受辐射伤害。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 1 | 连体式铅衣、分体式铅衣与铅围脖的正面防护铅当量需≥0.5mmPb（轻铅） |  |
| 2 | 连体式铅衣的侧面与背面的防护铅当量需≥0.25mmPb |  |
| 3 | 连体式铅衣配有专用弹力腰带，将肩部的重量转移至全身，有效减少肩部负担，增加穿着舒适性 |  |
| 4 | 连体式铅衣肩部需带有高密度记忆海绵，让肩部舒适，设计符合人体工程学，提高使用者的穿着舒适度 |  |
| 5 | 连体式铅衣尺码需可定制超大号（医生用），适宜100KG及以上人群使用 |  |
| 6 | 连体式铅衣需采用进口级铅材料，0.5mmPb 在不同管电压下对辐射屏蔽率≥95%，且密度≤6kg\m2 |  |
| 7 | 分体式铅衣上裙需为整片防护材料不做分割，避免因缝合的针眼漏射线整体 |  |
| 8 | 分体式铅衣与铅围脖需配备成人型3件与儿童型1件 |  |
| 9 | 铅衣支架材料需为不锈钢，不易生锈 |  |
| 10 | 铅衣支架需配有静音脚轮带刹车，移动方便 |  |
| 11 | 铅帽需为成人型，铅当量≥0.5mmPb |  |
| 12 | 铅帽接口处需采用魔术贴，方便调节尺寸适合不同使用人群 |  |
| 13 | 铅衣、铅围领与铅帽表面面料需防水耐磨，且对医院消毒剂具有较强的抵抗能力 |  |
| 14 | 铅手套需为分指设计，铅当量≥0.025mmPb，需有L/M/S号（医生用） |  |
| 15 | 铅屏风需采用液压式单联升降结构，铅当量≥2.0mmPb |  |
| 16 | 铅屏风内部防护主体为铅板，透明部分由铅玻璃制作，防护能力与铅板相同 |  |
| 17 | 铅屏风需带刹车静音脚轮，移动轻巧方便,屏风倾斜≤20°时不倾倒 |  |
| 18 | 铅屏风宽度≥640mm，升降范围需≥400mm，最低高度≥800mm |  |
| 19 | 铅屏风外体及四周材料需为不锈钢，不易生锈 |  |
| 20 | 铅眼镜防护材料需为高透光铅玻璃，铅当量≥0.12mmPb（医生用） |  |
| 21 | 铅眼镜镜架需采用尼龙材质，轻量化同时保证高强度和韧性 |  |
| 22 | 防辐射裙-成人短围裙规格型号为40×47cm，铅当量≥0.5mmPb |  |
| 23 | 防辐射裙-成人单面裙，铅当量≥0.35mmPb（滨江院区） |  |
| 24 | 防辐射裙-儿童单面裙，铅当量≥0.5mmPb，要求为进口产品 |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 1 | 连体式铅衣 2件（无袖） |  |
| 2 | 分体式铅衣 4件（无袖） |  |
| 3 | 铅围脖 4件 |  |
| 4 | 铅衣支架 3个 |  |
| 5 | 铅帽 6件 |  |
| 6 | 铅手套 6件 |  |
| 7 | 铅屏风 2个 |  |
| 8 | 铅眼镜 4个 |  |
| 9 | 防辐射裙-成人短围裙 6块 |  |
| 10 | 防辐射裙-成人单面裙 6件 |  |
| 11 | 防辐射裙-儿童单面裙 6件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证（一类及以上）或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明、铅当量检测报告 |  |
| 2 | 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训 |  |
| 3 | 保修期≥5年 |  |
| 4 | 维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备用件； |  |
| 5 | 交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后1个月内进行送货和验收 |  |

注：▲为实质性条款，△为重要参数