	浙江大学附属儿童医院采购参数要求

	项目名称
	铅衣一批

	一
	基本要求

	1
	数量：一批

	2
	用途：用于防护X射线和γ射线等电离辐射，保护医护人员和患者免受辐射伤害。

	二
	                              主要功能及参数

	1
	连体式铅衣、分体式铅衣与铅围脖的正面防护铅当量需≥0.5mmPb（轻铅）

	2
	连体式铅衣的侧面与背面的防护铅当量需≥0.25mmPb

	3
	连体式铅衣配有专用弹力腰带，将肩部的重量转移至全身，有效减少肩部负担，增加穿着舒适性

	4
	连体式铅衣肩部需带有高密度记忆海绵，让肩部舒适，设计符合人体工程学，提高使用者的穿着舒适度

	5
	连体式铅衣尺码需可定制超大号（医生用），适宜100KG及以上人群使用

	6
	连体式铅衣需采用进口级铅材料，0.5mmPb 在不同管电压下对辐射屏蔽率≥95%，且密度≤6kg\m2

	7
	分体式铅衣上裙需为整片防护材料不做分割，避免因缝合的针眼漏射线整体

	8
	分体式铅衣与铅围脖需配备成人型3件与儿童型1件

	9
	铅衣支架材料需为不锈钢，不易生锈

	10
	铅衣支架需配有静音脚轮带刹车，移动方便

	11
	铅帽需为成人型，铅当量≥0.5mmPb

	12
	铅帽接口处需采用魔术贴，方便调节尺寸适合不同使用人群

	13
	铅衣、铅围领与铅帽表面面料需防水耐磨，且对医院消毒剂具有较强的抵抗能力

	14
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]铅手套需为分指设计，铅当量≥0.025mmPb，需有L/M/S号（医生用）

	15
	铅屏风需采用液压式单联升降结构，铅当量≥2.0mmPb 

	16
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]铅屏风内部防护主体为铅板，透明部分由铅玻璃制作，防护能力与铅板相同

	17
	铅屏风需带刹车静音脚轮，移动轻巧方便,屏风倾斜≤20°时不倾倒

	18
	铅屏风宽度≥640mm，升降范围需≥400mm，最低高度≥800mm

	19
	铅屏风外体及四周材料需为不锈钢，不易生锈

	20
	铅眼镜防护材料需为高透光铅玻璃，铅当量≥0.12mmPb（医生用）

	21
	铅眼镜镜架需采用尼龙材质，轻量化同时保证高强度和韧性

	22
	防辐射裙-成人短围裙规格型号为40×47cm，铅当量≥0.5mmPb

	23
	防辐射裙-成人单面裙，铅当量≥0.35mmPb（滨江院区）

	24
	防辐射裙-儿童单面裙，铅当量≥0.5mmPb，要求为进口产品

	
	

	三
	                              主要配置及附件

	1
	连体式铅衣 2件（无袖）

	2
	分体式铅衣 4件（无袖）

	3
	铅围脖     4件

	4
	铅衣支架   3个

	5
	铅帽       6件

	6
	铅手套     6件

	7
	铅屏风     2个

	8
	铅眼镜     4个

	9
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]防辐射裙-成人短围裙  6块

	10
	[bookmark: OLE_LINK2]防辐射裙-成人单面裙  6件

	11
	[bookmark: OLE_LINK3]防辐射裙-儿童单面裙  6件

	
	

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证（一类及以上）或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明、铅当量检测报告

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备用件；

	5
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后1个月内进行送货和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数
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