	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	温湿度监控系统

	使用科室
	药剂科、输血科、临床试验机构管理办公室、
实验检验中心、生物样本库

	一
	基本要求

	1
	数量：1批

	2
	用途：用于室内环境的温湿度，冷藏箱、-20℃、-40℃、-86℃等冰箱以及在流水线上或发药
机内的冰箱的温度监测，实现数据实时查看，超温超限报警等功能。

	二
	                              主要功能及参数

	
	品目一：插电版

	1
	测量范围及精度

	1.1
	环境温湿度：温度监测范围-20℃~60℃，精度≤±0.5℃；湿度需包含0~100%RH，精度≤±5%RH。

	1.2
	普通冰箱及培养箱、水浴箱：温度监测范围-40℃~100℃，精度≤±0.5℃。

	1.3
	超低温冰箱：温度监测范围-100℃~80℃，精度≤±0.5℃。

	2
	数据传输：4G全网通或Wifi，传输到云平台；支持断点续传，从而保证数据的完整性。

	3
	本地存储：可存储数据≥9000组。

	4
	数据查看和导出：PC端网页和手机端可查看实时数据，数据可导出并打印，具有数据统计和处理功能。

	5
	报警：本地声光报警、微信或APP报警、PC网页端报警、短信报警等。

	6
	具备大尺寸液晶显示屏，温度显示精度≤0.1℃，湿度显示精度≤0.1%RH。

	7
	交流供电，并具备大容量锂电池，断电后仍可工作较长时间，且断电恢复后不需要人工重启。

	8
	可支持远程OTA升级。

	9
	若需使用Wifi网络，供应商负责提供路由设备及安装。

	
	品目二：电池版

	1
	冷库及流水线上或发药机内冰箱：温度监测范围-25℃~70℃，精度≤±0.5℃。

	2
	网关通信距离：空旷距离≥200m，穿≥3个墙。

	3
	连接终端数量≥15个。

	4
	数据传输：4G全网通或Wifi，传输到云平台；支持断点续传，从而保证数据的完整性。

	5
	本地存储：可存储数据≥10000组。

	6
	电池供电，适用于无电源插座的场景，续航时间：1min周期检测并传输一次数据条件下≥2年。

	7
	报警：本地声光报警、微信或APP报警、PC网页端报警、短信报警等。

	8
	数据查看和导出：PC端网页和手机端可查看实时数据，数据可导出并打印，具有数据统计和处理功能。

	9
	若需使用Wifi网络，供应商负责提供路由设备及安装。

	三
	                              主要配置及附件

	1
	品目一：主机 67个，其中55套各配置1个温度传感器（33个超低温冰箱，22个冷藏箱），1
套配置2个温度传感器（冷藏冷冻箱），11套各配置1个温湿度传感器（环境），路由设备若干套（Wifi版根据实际需要提供，4G版无需提供）

	2
	品目二：智能数据网关4个，温度传感器9个（2个冷库，1个水浴箱，1个培养箱，1个发药
机内冷藏箱，4个流水线上冷藏箱），路由设备若干套（Wifi版根据实际需要提供，4G版无需提供）

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年（包含无线流量费），设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收。

	8
	保修期内每年免费提供校准报告，承诺保修期之后每台每年的流量费用和上门校准费用。
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