项目名称： 浙江大学医学院附属儿童医院骨髓报告系统
1、 采购内容： 
骨髓报告系统
二、采购目的：
1. 输出图文一体化骨髓报告
2. 系统自带的自动识别细胞功能，可以提高骨髓形态细胞阅片效率，为后期骨髓细胞数字化做准备；
三、功能要求：

	一
	软件系统功能要求

	★1.1
	系统支持对接全自动细胞扫描设备。

	★1.2
	投标产品需提供系统著作权证书

	★1.3
	提供骨髓细胞图像分析系统专利证书

	1.4
	一院多区互通，支持根据用户需求可进行个性化定制开发。

	1.5
	具有多级系统使用账号管理，能够进行病例分配；（提供系统界面截图）

	1.6
	病例锁定，当某一医师在操作某一病例时，此病例呈锁定操作中状态，其他人无法同步操作，避免多人同时操作同一病例造成错误。

	1.7
	专家系统词库/模板：具备规范的开放性专家系统词库/模板，提供完善的分级分类词库，规范的常用报告模板。（提供系统界面截图）

	1.8
	数据查询、统计功能：支持病人资料复合条件查询，如某年龄段内得某种疾病的人数（提供系统界面截图）

	1.9
	电子病历功能：患者的报告可以以Word、PDF方式导出

	1.10
	典型病例管理：用户可将一批病例导出到一个电子文件袋中，根据文件袋中提供的浏览工具，可以随时随地浏览报告

	▲1.11
	项目管理功能:支持录入病人信息时候，自动比对此病例历史诊断记录，如果本次录入诊断与历史诊断不符合，可以自动弹窗预警。

	1.12
	批量打印功能：可选择某天或某段时间内的报告统一批量打印

	1.13
	回收站功能：支持恢复误删除病例，包括文字信息和图片信息，最大限度还原误删除的病例资料

	1.14
	数据库备份与维护：周到的数据库备份和数据库维护功能，可设定数据自动备份，备份的时间和频率可自定义

	1.15
	项目管理系统：支持病例的创建、修改、删除、搜索、展示，支持多人审核同一个项目。

	1.16
	支持病例在线审核与修改功能（实时修改无需上传与下载）；

	1.17
	支持报告的打印与远程推送；支持创建、修改、删除审核组；

	1.18
	支持指定项目审核人，追加审核人；

	★1.19
	系统可以做细胞定位及预分类功能：在采集的细胞图上，自动定位有核或巨核细胞，并进行细胞类型预分类。

	★1.20
	系统预分类的细胞类型：支持57类细胞预分类。（包括原始红细胞、早幼红细胞、中幼红细胞、晚幼红细胞、成熟红细胞、泪滴红细胞、小红细胞、大红细胞、棘形红细胞、靶形红细胞、裂红细胞、椭圆形红细胞、口形红细胞、球形红细胞、红细胞呈缗钱状排列、低色素红细胞、低色素性小红细胞、嗜多色性红细胞、嗜碱性点彩红细胞、原始粒细胞、早幼粒细胞、中性中幼粒细胞、中性晚幼粒细胞、中性杆状核粒细胞、中性分叶核粒细胞、嗜酸性中幼粒细胞、嗜酸性晚幼粒细胞、嗜酸性杆状粒细胞、嗜酸性分叶粒细胞、嗜碱性中幼粒细胞、嗜碱性晚幼粒细胞、嗜碱性杆状核粒细胞、嗜碱性分叶核粒细胞、原始单核细胞、幼稚单核细胞、成熟单核细胞、原始淋巴细胞、幼稚淋巴细胞、成熟淋巴细胞、原始浆细胞、幼稚浆细胞、成熟浆细胞、原始巨核细胞、幼稚巨核细胞、颗粒型巨核细胞、产血小板型巨核细胞、裸核型巨核细胞、单个血小板、散在血小板、成堆血小板、大血小板、单个巨型血小板、疟原虫、退化细胞、巨噬细胞、吞噬细胞、网状细胞。）

	1.21
	系统可支持细胞的定位、取消定位、修改细胞分类等手工操作。

	1.22
	系统支持放大镜、量尺、细胞修改记录文档导出、撤销三步以上操作、报告结果分类合并展示功能、审核图尺寸设置等个性化选项。

	1.23
	支持报告实时预览功能，支持细胞统计方法模板名称自定义。

	1.24
	支持撤销上多步细胞操作功能、记录细胞所有操作步骤。

	▲1.25
	软件分类病人细胞后，可以自动判别粒细胞、红细胞、淋巴细胞增生程度（增生明显活跃、增生活跃、增生减低）。

	▲1.26
	软件根据识别的细胞种类，结合LIS系统该病例情况，可以自动输出该病例的诊断意见（如正常的骨髓象、急性白血病、急性白血病缓解骨髓象等）。

	1.27
	支持病人远程手机查询报告

	1.28
	支持骨髓报告无纸化上传

	1.29
	支持从HIS/LIS中提取病人基本信息，减少录入工作量和出错情况；并把审核后的报告发送至HIS/LIS系统或电子病历系统。




4、 交付时间：
 合同履行期限：在合同生效接甲方进场通知后 30 天内供货，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。

五、安装及售后服务要求：
1. 按合同定期到货和安装 ，安装前供方需把设备资料报采购方审核。
2. 本项目中应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
3. 本项目与LIS系统交互的全部接口费用应包含在合同价中。
4. 服务期内,报修后 2 小时响应,24 小时内到达现场， 72 小时内排除故障,如无法修复正常运行的,须标明赔偿标准。

六、  质保期：
本项目经甲方验收合格后，乙方将提供   3   年质量保证期。 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费升级维护。
七、 培训服务
1. 乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸 、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2. 乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。 
[bookmark: _GoBack]4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。
