	物资名称
	规格型号
	采购需求

	负压引流器
	负压预设型
200ml±100ml
	1、 [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]由瓶身、引流连接管、引流连接管夹、负压调节器组成，瓶身可设有吸液口、刻度。用于向外引出并收集体内液体。
2、 引流器可调节负压区间为10-40kpa，误差≤10kpa，负压可控且稳定。
3、 瓶身具有良好的抗吸瘪性。
4、 [bookmark: _GoBack]提供配套使用的引流管。

	
	手动调压型
300ml±100ml
	1、 由瓶身、引流连接管、引流连接管夹、负压调节器组成，瓶身可设有吸液口、刻度。用于向外引出并收集体内液体。
2、 可通过负压调节器手动调压，引流器可调节负压区间为5-40kpa，误差≤10kpa，负压可控且稳定。
3、 瓶身具有良好的抗吸瘪性。
4、 提供配套使用的引流管。


负压引流器采购需求

使用科室：                             管理科室：医疗设备部

使用科室负责人：                       管理科室负责人：

日期：                                 日期：
