	物资名称
	规格型号
	采购需求

	[bookmark: OLE_LINK8]导电膏
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]除颤仪用
	1、 适用范围：置于电极上或填充、涂覆于皮肤与电极之间，从而在电极与皮肤之间形成相对稳定的导电连接。
2、 规格：约100g。
3、 PH值：PH值在5至8之间；
4、 电导率：10ms/cm至85ms/cm；
5、 粘度：15000mpa·s至80000mpa·s；
6、 产品需通过细胞毒性，过敏及刺激测试，不易致敏；
7、 产品需易清洗，使用温水浸泡清洗即可；
8、 有效使用量：将一支样品按正常使用方式尽可能最大量取出，重量大于标识装量的90%。

	
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _GoBack]脑电图用
	1、适用范围：用于与非黏贴式电极连接时的神经监控过程中。
2、规格：100g≥重量≤120g
2、导电阻抗：电阻小于100kΩ；
3、粘结强度：粘结强度大于17.8N；
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]4、PH值：PH值在5至8之间；
5、持续导电：导电能力持续时间需大于等于20个小时；
6、产品需通过细胞毒性，过敏及刺激测试，不易致敏；
7、产品需易清洗，使用温水浸泡清洗即可；
8、有效使用量：将一支样品按正常使用方式尽可能最大量取出，重量大于标识装量的90%。


[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]导电膏采购需求

