| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 导电膏 | 除颤仪用 | - 适用范围：置于电极上或填充、涂覆于皮肤与电极之间，从而在电极与皮肤之间形成相对稳定的导电连接。 - 规格：约100g。 - PH值：PH值在5至8之间； - 电导率：10ms/cm至85ms/cm； - 粘度：15000mpa·s至80000mpa·s； - 产品需通过细胞毒性，过敏及刺激测试，不易致敏； - 产品需易清洗，使用温水浸泡清洗即可； - 有效使用量：将一支样品按正常使用方式尽可能最大量取出，重量大于标识装量的90%。 |
|  | 脑电图用 | 1、适用范围：用于与非黏贴式电极连接时的神经监控过程中。 2、规格：100g≥重量≤120g 2、导电阻抗：电阻小于100kΩ； 3、粘结强度：粘结强度大于17.8N； 4、PH值：PH值在5至8之间； 5、持续导电：导电能力持续时间需大于等于20个小时； 6、产品需通过细胞毒性，过敏及刺激测试，不易致敏； 7、产品需易清洗，使用温水浸泡清洗即可； 8、有效使用量：将一支样品按正常使用方式尽可能最大量取出，重量大于标识装量的90%。 |

导电膏采购需求