	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	[bookmark: _GoBack]皮肤图像处理系统（医用检查灯WOOD）

	使用科室
	皮肤科（滨江）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：用于皮肤疾病的诊断，特别是对色素性皮肤病，感染性皮肤病和代谢性皮肤病的诊断。

	二
	                              主要功能及参数

	2.1
	光源波长：365nm±5nm，需提供证明材料

	2.2
	辐照强度：≥1.8mW/cm2（距离5cm）,提供距离-强度曲线图

	2.3
	光源寿命：≥2000小时

	2.4
	光源功率：15W＜P＜20W

	2.5
	软件性能要求：整合皮肤检查灯，通过获取检查灯对皮肤照射的图像，实现无创实时观察、处理、存储、管理，结合临床信息与图像信息生成输出图文检查报告

	2.6
	软件系统管理：提供管理员对患者信息维护、用户管理、报告模板配置、图像信息代码配置、建议代码配置、医院名称配置和数据库优化的维护与操作功能

	2.7
	实时获取图像

	2.8
	可任意对接所有品牌型号单反相机获得检查图像，不受限制

	2.9
	支持高清数字图像，可按钮或脚踏采集、鼠标软件采集、键盘热键等多种采集方式

	2.10
	图像分辨率≥2400万像素

	2.11
	支持专家诊断图库对比功能

	2.12
	支持荧光边界自动识别，荧光强度量化分析

	2.13
	同时具备相机拍摄观察、手柄移动便携裸眼观察

	2.14
	系统配置：CPU: Intel I5或以上、内存：≥8G、硬盘：≥1T、独立显卡， 操作系统：
WIN7 64bit或WIN10 64bit

	2.15
	医用台车，人体工程学设计

	三
	                              主要配置及附件

	3.1
	皮肤图像处理软件              1套

	3.2
	医用检查灯（WOOD灯）        1个

	3.3
	照相机                        1个

	3.4
	一体式电脑                    1套

	3.5
	彩色打印机                    1台

	3.6
	台车                          1台

	四
	                               售后服务要求

	4.1
	提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	4.2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	4.3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级

	4.4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	4.5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后1个月内进行设备安装、调试和验收
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