	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	电脑验光曲率仪

	使用科室
	眼科

	一
	基本要求

	1
	数量：1台

	2
	用途：用于眼科检查。测量球镜屈光度、柱镜屈光度、散光轴向，曲率半径、角膜散光轴向和角膜屈光度等眼球参数

	二
	                              主要功能及参数

	1
	球镜测量范围：需包含-25D ~ +22D (0.12D，0.25D精度)

	2
	柱镜测量范围：需包含0D ~ +/-10D (0.12D，0.25D精度)

	3
	轴位范围：需包含1°~ 180°(1°精度)

	4
	最小可测瞳孔直径：≦2.0mm

	5
	角膜曲率半径：需包含5.00 ~ 10.00mm（0.01mm精度）

	6
	角膜屈光度：需包含33.75D ~ 67.5D  (0.12D/0.25D精度，当角膜折射率=1.3375时)

	7
	角膜散光度：需包含0D ~ +/-15D(0.12D，0.25D精度)

	8
	角膜散光轴向：需包含1°~ 180°(1°精度)

	9
	可测量角膜直径

	10
	瞳距测量范围：需包含15 ~85mm

	11
	每眼可存储多次测量结果，以保证测量数据的精确性和可靠性

	12
	具有人工晶体眼测量模式，可自动探测是否存在人工晶体或白内障

	13
	具有视觉对比功能，可提供目前视力与校正后视力的对比

	14
	具有大尺寸彩色液晶触摸屏，交互方便，简单易操作

	三
	                              主要配置及附件

	  1
	主机 1台

	  2
	升降台 1台

	3
	打印机 1台

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收
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