	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表（变更）

	项目名称
	胸骨锯

	使用科室
	手术室（滨江院区）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：3套

	1.2
	用途：用于开胸手术

	二
	主要功能及参数

	2.1
	手柄采用三重防水设计和密封工艺，手柄外观采用阳极氧化涂层抗腐蚀，耐高温高压蒸汽灭菌，减少术中和清洗消毒过程中渗水等带来的损坏，手机防水等级为IPX6和IPX8，在水流喷射和浸泡时均可保证防水。

	2.2
	手柄轻便，人机工程学设计，更易把持，胸骨锯（一次开胸）手机重量≤950g，手机重量（含电池）≤1.3kg。

	2.3
	采用无碳刷马达，胸骨锯（一次开胸）最大往复速度≥14500cpm。胸骨锯冲程≤3.2mm。

	2.4
	具有无极变速功能，等效于≥400档的速度调节。

	2.5
	具有安全开关锁定功能，避免手术误操作，保证手术安全。

	2.6
	可根锯患者情况搭配多种型号同品牌锯片，可重复使用胸骨锯片保护套，胸骨往复锯片，最大长度≥54mm，最大宽度≥10mm。

	2.7
	所有手机均采用无碳刷马达，保护套规格≥2种。

	2.8
	手柄、电池均可高温高压消毒，手柄可接同品牌免消毒镍镉和镍金属氢电池以及可高温高压灭菌的锂电池，三种电池都可以通过手机的电池插座安装。

	2.9
	锂电池可以适配所有的MINI型手机，单板机钻手机，双扳机钻手机，摆锯手机，往复锯手机，胸骨锯手机。同品牌各型号胸骨锯的手柄、电池、接口、锯片等均可匹配通用。

	2.10
	锂电池使用专用充电器充电时，充电时间≤30分钟，平均充电时间≤12分钟；一台充电器可同时≥4块电池快速充电，充电器装配显示屏，可同时显示≥4块电池的充电状态。

	2.11
	充电器具备充电次数记忆功能、故障信息记录功能及最高温度记忆功能。

	2.12
	锂电池可高温高压灭菌，其功率、容量和运行时间是标准电池的两倍。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	胸骨锯手柄3把

	3.2
	胸骨锯护套3个

	3.3
	免消毒电池10块

	3.4
	电池转运罩3个

	3.5
	电池充电适配器3个

	3.6
	电池盒15个

	3.7
	胸骨锯片10片

	3.8
	消毒盒3个

	3.9
	二开锯片6片

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：

	五
	付款方式

	5.1
	货物类

	5.1.1
	预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后
付清余款。（适用中小企业投标）；

	5.1.2
	项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标）

	5.2
	服务类

	5.2.1
	预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定；
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