浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求
项目名称： 中药颗粒调配机设备租赁项目
使用科室：药剂科 
	                                      基本要求
1、 数量：2套（滨江院区）
2、 用途：用于临床机构快速、准确地完成中药配方颗粒的调剂过程。 

	[bookmark: _GoBack]                                   主要功能及参数
1、主机功能参数：
1.1 可同时并行调剂5种药以上，4个调剂模块故障时，不影响处方完成调剂；
1.2 功能模块可整体更换，避免维修换件造成较长时间停机；
1.3 调剂过程可视化，软件内置亏胀库智能算法，保证药袋之间装量一致兼顾库存药量的亏胀平衡；
1.4 软件具有药品及库存管理功能；
1.5 主要参数：
1.5.1 装量差异：1.Og 及1.Og 以下 误差 ≤ ±10%；
1.Og 以上至1.5g  误差 ≤ ±8%；
1.5g 以上至6.0g  误差 ≤ ±7%；
6.0g 以上        误差 ≤ ±5%；
符合中国药典规定颗粒剂粒度要求（中药配方颗粒粒度大小为20-60目）；
1.5.2 调剂速度（以7付12味药的处方为例）：用时≤6分钟；
1.5.3装量范围：单袋0～100mL；超出后自动拆分处方任务；
1.5.4 单批次最大调剂袋数≥14，可在调剂范围内调剂任意袋数；
2、药柜最大格数≥128，带药物指示功能，可定制防潮措施；
3、瓶头易组装维护，内置RFID芯片，与药品一一对应，可储存药品的代码、密度、当量、批次等信息；
4、系统软件可免费连接医院HIS系统；
5、供应商承担设备运输和安装所产生的所有费用；
6、供应商承担设备运行所需的场地改造的所有费用；
7、供应商承担设备运行需要的所有耗材的费用；
8、供应商提供的设备必须是未经使用的全新机，且硬件和软件版本为最新；

	每套系统的配置及附件
调剂主机1台（含服务器电脑1套、控制软件1套），智能药柜2台，调剂药瓶（含瓶头、RFID芯片）400个，除湿机1台。

	                                    售后服务要求
1、 提供相关资质、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明；
2、 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供2次操作培训；
3、 租赁期内供应商承担设备维修、维护所产生的所有费用，维修3小时内响应，若不能及时修复设备则需在接到报修服务后24小时内提供备用机。
4、 租赁期内若有升级版设备应用（以浙江省内首家医院应用为准），供应商承诺半年内以同等租赁价格更新设备（附承诺书）；软件永久免费升级（如有）。
5、 交货期：合同签订后2个月内。




