	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	臭氧水治疗仪

	使用科室
	皮肤科

	[bookmark: _GoBack]一
	基本要求

	1
	数量：1台

	2
	用途：治疗儿童常见皮肤病

	二
	                              主要功能及参数

	2.1
	水源：自来水；

	2.2
	臭氧水臭氧浓度：1-7.5mg/L，可调；

	2.3
	臭氧水温度：15-43℃，可调；

	2.4
	臭氧水流量≥5L/min,可调；

	2.5
	最大水压≥0.4MPa；

	2.6
	水箱容量≥11L，满足连续臭氧水供应；

	2.7
	水箱臭氧水可手动排空；

	2.8
	臭氧水输出通道≥2个；

	2.9
	不同输出通道可各自独立调节；

	2.10
	有全身淋浴功能区、头部淋浴功能区、小儿全身浸泡功能区、脚部浸泡功能区；

	2.11
	智能人机交互界面，大尺寸触摸屏；

	2.12
	实时运行状态显示，有异常提醒功能；

	2.13
	治疗时间0-60min，可调；

	2.14
	臭氧排放浓度符合国家标准，室内无明显异味；

	2.15
	臭氧水外排浓度符合国家标准，无二次污染；

	2.16
	具有水温过热保护功能；

	2.17
	具有防漏电保护装置；

	2.18
	运行噪音≤68dB；

	三
	                              主要配置及附件

	3.1
	主机1台

	3.2
	头部淋浴盆     2个

	3.3
	小儿浸泡盆     2个

	3.4
	脚部浸泡盆     2个

	3.5
	花洒           6个

	3.6
	水龙头         2个

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供原厂承诺，涉及插件、接口等相关费用包含在投标总价中

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数
