	项目名称
	动物中心行为学系统相关设备1批

	使用科室
	国家中心（莫干山院区）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1批

	1.2
	用途：实验动物中心开展动物行为学相关实验。 

	1.3
	本项目所有品目不接受分项报名。

	二
	主要功能及参数

	品目一
	转棒仪（运动）*1

	1.1
	适用动物：支持大小鼠（需更换转棒），转棒尺寸：小鼠Φ30mm-35mm/大鼠Φ85mm-90mm；

	1.2
	通道数：≥6通道；

	1.3
	转速控制：1~80转/分，调速精度≤1转/分，可正反转；

	1.4
	加速模式：≥3段调节；

	1.5
	时间设定：1秒-999分钟；

	1.6
	跌落检测：磁体接触传感器（灵敏度可调+蜂鸣提示），光电自动记录；监测参数含跌落时间、转速、实时状态等；

	1.7
	数据存储：机内＞500组，支持U盘/MicroSD或USB/WiFi等，导出格式：Excel；

	1.8
	交互设计：≥5寸医用触屏（实时参数设置），支持远程控制；

	1.9
	硬件安全：硅胶转棒（酒精/高温消毒），透明挡板防逃脱，跌落高度≥280mm，噪音＜60dB，风冷散热；

	1.10
	主要配置及附件：转棒仪主机1套。

	
	

	品目二
	糖水偏好系统*1

	2.1
	适用对象：大小鼠兼容，小鼠活动区域≥25×15cm，大鼠≥45×30cm；

	2.2
	饮水监测：大鼠瓶＞100ml/小鼠瓶＞50ml，瓶嘴舔舐出水，每秒＞100次扫描，准确捕捉每次饮水；

	2.3
	通道容量：≥16通道；

	2.4
	饮水消耗量精度：≤0.01ml；

	2.5
	软件可提供的数据包括但不限于：含水槽饮水量、活动量、活动时间、活动轨迹图、站立次数、站立时间等并可导出到 excel；

	2.6
	可采集原始录像，保证试验可查性，摄像系统可长期监测动物行为情况；

	2.7
	图表包含食物消耗波形图、饮水消耗、活动量直方图、活动量轨迹图等,并可导出保存 JPG；

	2.8
	主要配置及附件

	  2.8.1
	糖水偏好系统主机1套；

	  2.8.2
	实验分析系统软件1套；

	  2.8.3
	饮水瓶1套；

	
	

	品目三
	条件性恐惧系统*1

	3.1
	适用对象：大小鼠兼容；

	3.2
	支持≥8通道实验；

	3.3
	分析指标：总不动时间/百分比、加电不动时间/百分比、声光刺激不动时间/百分比，支持扩展指标；

	3.4
	运动参数：含总路程、平均速度、活动次数、轨迹图（共用）等；

	3.5
	自定义声光电等刺激方式、持续时间，刺激强度可调；

	3.6
	实验过程自动化，避免了人工观察、计数引入的主观误差和对实验动物的干扰；

	3.7
	视频采集有原始录像，保证试验可查性；

	3.8
	软件自动跟踪分析，生成EXCEL文件，可在SPSS 等统计分析软件直接分析；

	3.9
	主要配置及附件

	3.9.1
	FCS观察箱+摄像系统+电控箱；

	3.9.2
	全数字刺激器（程序/手动控制）；

	3.9.3
	隔音箱（通风/照明）；

	3.9.4
	条件性恐惧实验视频分析软件1 套；

	
	

	品目四
	步态分析系统*1

	4.1
	适用对象大小鼠兼容，步道无毒无气味，可抽插、宽度可调，拆卸方便，易清洗；

	4.2
	配置高品质冷光源高速相机（提供产地品牌）；

	4.3
	封闭式的步行台，对动物不采取任何强迫措施，能够准确地评估动物的脚步和步态，从而获得自然步态；

	4.4
	脚印光亮折射技术，捕获真正的（真实和动态的）足印；

	4.5
	可测量动物的体重分布从而获得脚步的压力差异；

	4.6
	全方位智能识别身体大小、头、尾、四肢、中心，实时跟踪；

	4.7
	自定义指标模式，根据您的需求随时自定义程序系统；

	4.8
	足迹交互识别系统，可提示手动标记系统识别模糊的足迹；

	4.9
	高级步态分析：该系统可以根据每个足印的大小尺寸、位置、压力计算出大量的参数，用于定性和定量地分析单个脚步和步态；

	4.10
	实验指标：支持单个足印、脚印之间的距离、足印间的时间关系、交互式脚印测量等功能；

	4.11
	实验结果可以直接导入到Excel 电子表格，供用户事后作进一步的分析处理；

	4.12
	主要配置及附件

	  4.12.1
	观测主机1台；

	  4.12.2
	步态分析系统安装软件1套；

	  4.12.3
	高速低照度相机1台；

	
	

	品目五
	动物行为分析系统*1

	5.1
	软件可用大小鼠、猫、狗、兔、豚鼠、鱼类、壁虎、线虫、果蝇等实验动物的行为分析，跟踪对象丰富；

	5.2
	软件支持任意形状开放场的视频识别，包括但不限于开展Morris 水迷宫、 Y 迷宫（Y Maze）、T 迷宫（T Maze）、八臂迷宫（Radial Arm Maze）、巴恩斯迷宫（Barnes Maze）、高架十字迷宫（Elevated Plus Maze）、高架O迷宫（Elevated Zero Maze）、强迫游泳实验（Forced Swimming Test）、悬尾实验（Tail Suspension Test）、旷场实验（Open Field Test）、新物体识别实验（Novel Object Recognition）、三箱社交行为实验（Three Chamber Social Test）等实验；

	5.3
	软件支持用户进行双盲实验，针对于每个区域均可调节区域进入标准；

	5.4
	软件支持多通道动物同时实验，支持同时对≥15个摄像头进行追踪，可同时进行≥80个行为学实验；

	5.5
	系统可以对实时或者离线视频进行像素级裁剪，以到达最佳视觉效果；

	5.6
	系统支持自定义添加参数，无参数数量限制；

	5.7
	键盘辅助记录器最多可定义≥25个辅助参数，用于辅助记录无法用视频记录的参数；

	5.8
	软件具有point定点功能，用户可以自定义point参数，完成兴趣点的检测；

	5.9
	软件可以对动物的头部、躯干中心、尾部分别进行追踪，并得到其坐标位置；

	5.10
	软件分析功能可以对每只动物的结果进行统计，也可以对各组的结果进行对比；

	5.11
	软件可以自动生成热图，用户可根据自己的喜好对热图的颜色进行像素级别的编辑；

	5.12
	软件生成的轨迹图，可根据用户需求更改轨迹、背景颜色，也可保存成视频或图片。不仅能保存整个测试期间的轨迹图，且能根据需要保存特定时段的轨迹；

	5.13
	软件可以自动计算感兴趣的参数，例如：总冻结时间，冻结事件的数量，冻结的持续时间，刺激和冻结之间的延迟时间等；

	5.14
	软件拥有强大的sequence功能，用户针对于任何实验，可以编辑此功能来检测动物的sequence行为；

	5.15
	软件可以给出特定时段的实验数据；

	5.16
	软件具备≥30种的统计检验，也可以导出使用第三方统计软件如SPSS和EXCEL统计；

	5.17
	实验结果保存形式包括：文字报告、图表报告、轨迹动画、轨迹图、热图等；

	5.18
	软件可以始终提供免费的升级更新服务；

	5.19
	主要配置及附件

	5.19.1
	动物行为分析系统电脑主机1套；

	5.19.2
	行为学分析软件1套

	三
	主要配置及附件

	3.1
	详见各品目参数内；

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	[bookmark: _GoBack]其他：



