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	1
	过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣
	/
	1、 由过氧化氢灭菌剂、塑料胶囊、塑料外壳及电子标签组成，可杀灭细菌芽孢。
2、 与医院在用过氧化氢等离子灭菌器配套阅读器PS-100X(新华)适配，或者提供其他设备解决方案。
3、 过氧化氢灭菌剂罐装及封口严密，无泄露现象，PH值、浓度、稳定性等均符合国家相关规定，过氧化氢浓度范围53%-60%。
4、 塑料胶囊和外壳能耐受过氧化氢的氧化和腐蚀。塑料外壳颜色洁白、壁厚均匀、无杂质、无孔洞或裂痕、无毛刺，上下两部分咬合严密。
5、 电子标签输入信息与产品实际情况相符。
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