	项目名称
	振动训练仪

	使用科室
	康复科

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：用于不能站立的儿童的振动训练，提高肌肉力量，改善肌肉功能，改善平衡性和协调性

	二
	主要功能及参数

	2.1
	振动平台可左右交替倾斜，带动下肢引起两侧骨盆的交替倾斜，可以模拟步态对人体肌肉、骨
骼和神经的刺激，训练患者下肢肌力和核心力量

	2.2
	可以通过调节双脚位置无极调节振动幅度

	2.3
	具有变频振动训练功能，振动频率变化的速度和幅度根据设定难度而变化

	2.4
	可支持最大体重≥150公斤，可支持最高身高≥160厘米

	2.5
	为病人提供0～100%身体重量支撑，可以0～90度电动无级调节

	2.6
	定时功能：振动仪具备可调定时器，时间为1～600S，连续可调，步进值为5s，允差≤±5s

	2.7
	振动仪最大振幅:≥4.5mm，允差±0.5mm

	2.8
	振动仪频率:5～30Hz，允差≤±5%

	2.9
	连续工作时间：振动训练仪连续工作时间≥4h

	三
	主要配置及附件

	3.1
	振动训练仪1台

	3.2
	儿童起立床1台

	3.3
	遥控器1个

	3.4
	床垫1套

	3.5
	餐板1套

	3.6
	绑带3条
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	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（5）年

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）



