	项目名称
	小鼠IVF系统（体外受精）

	使用科室
	    国家中心

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：用于大规模、可控制地生产实验小鼠胚胎。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	双人工作台，可安装一套倒置显微镜与一套体视显微镜，工作站提供光源，满足配子/胚胎的操作需求；

	2.2
	垂直层流，风速控制范围：0.2-0.5m/s，精度±0.02m/s；风速可调，可设置高档风速≥0.3m/s和低档风速≤0.25m/s；独特的风道设计，能够提供均匀的风速，气流速不均匀度≤10%，无涡流、无向上气流，无死点；

	2.3
	采用VOC预过滤与HEPA高效过滤的双层过滤系统，0.3μm以上的尘埃粒子过滤效率≥99.995%，达到国家标准的百级洁净度；

	2.4
	工作台操作空间尺寸≥1800mmx550mmx750mm（长*宽*高，提供具体数值）；

	2.5
	采用医疗级321不锈钢桌面，配置一个超大加热台面，尺寸≥800x500mm（W×D，提供具体数值），温度精度≤±0.1℃，温度均一性≤±0.2℃；

	2.6
	具备ITO镀膜自发热玻璃，直径为90mm，温度独立控制，温度控制范围为室温+5℃～45℃，精度≤±0.1℃,稳定性≤±0.2℃；

	2.7
	采用LED灯为体视显微镜提供光源照明，亮度连续可调，照度范围0-2000Lux，色温：3000-3500K；

	2.8
	根据工业造型进行独立静压箱设计，材料采用医疗级吸声材料，整机高速运行时能耗低、噪音低、振动小，高风速运行时噪音≤55dB，低风速噪音≤50dB，高风速条件下振动幅度≤5μm；

	2.9
	配置≥20寸电脑显示屏，可连接多种相机，屏幕可实现一键切换；

	2.10
	配置地面支撑结构的机械防震支架，与操作台面隔离，三重防震系统满足多重防震，同时减少来自地面、风机以及人为碰撞产生的振动；

	2.11
	工作站下方内嵌一体式电脑主机层架，专用理线通道；

	2.12
	配置≥7寸触控显示屏，实时监测仪器的各项参数，并可预约开关机时间、设置风速、滤膜耗材预警等，提供声光报警，并记录详细的报警信息；

	2.13
	工作站进风口和预滤膜设置在工作站后侧；

	2.14
	配键盘支架及体视显微镜原厂光源支架。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	主机 1 套

	3.2
	高效过滤器5个

	四
	售后服务要求

	4.1
	[bookmark: _GoBack]原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：



