	项目名称
	注射系统

	使用科室
	国家中心

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：由双臂显微操作、压电陶瓷破膜仪以及全自动脑立体定位仪组成，用于受精卵显微操作
及注射、小鼠脑立体定位及注射。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	双臂显微操作

	2.1.1
	X/Y/Z轴电动粗调三维微操作手，最大移动距离≥20mm；

	2.1.2
	X/Y轴最大移动速度：≥0.5mm/s，高速模式速度：≥1mm/s；

	2.1.3
	Z轴最大移动速度：≥1mm/s，高速模式速度：≥2.5 mm/s；

	2.1.4
	X/Y/Z轴油压微调三维微操作手，最大移动距离≥10mm，角度可调；

	2.1.5
	手动注射器：气压吸持，油压注射；

	2.2
	压电陶瓷破膜仪

	2.2.1
	核心的振动组件为压电晶体；

	2.2.2
	Piezo 控制主机；

	2.2.3
	Piezo驱动单元,移动范围约±5 mm ,移动速度最快≥0.04 mm/s, 移动分辨率≤0.1μm；

	2.2.4
	控制模块,手触控屏幕,有三种模式选择:Standard , ICSI , Expart；每种都分别有≥15段速度调整,≥16段强度调整，Expart可记忆≥5个参数；

	2.2.5
	操作脉冲可调节：1/2个脉冲或2/3个脉冲；

	2.2.6
	足踏切换器具有控制操作状态切换及启动的功能；

	2.3
	全自动脑立体定位仪

	2.3.1
	操作臂上下、左右、前后移动范围≥80mm，搭配高精度丝杆，运行精度≤1μm；

	2.3.2
	操作臂垂直方向可≥180°旋转并可在该范围内任意位置锁定，分辨率≤2°；水平方向可360°旋转并可在该范围内任意位置锁定，分辨率≤5°；

	2.3.3
	≥4种定位仪控制移动功能；

	2.3.4
	定位仪移动速度调节功能，在软件中可设置三轴移动速度，其中AP轴和ML轴有≥5种移动速度可选，DV轴有≥8种移动速度可选，在微操端可通过按键对三个轴以一定速度进行移动；

	2.3.5
	脑图谱校准功能，通过四点（Bregma点、Lambda点、左位点、右位点）确定动物颅骨与脑图谱的比例以及冠状/矢状/水平面的倾斜角度并同步至脑图谱，无需调平也能精准定位；

	2.3.6
	自动开颅程序，≥2种形状选择：方形和圆形，长宽或直径参数（输入范围：0~20mm）及深度（输入范围：0-20mm）；

	2.3.7
	多位点程序设定，用户可手动输入或脑图谱上选择≥10个坐标，含多种移动触发模式：包括等待时长、接收信号、手动和注射模式等等；

	2.3.8
	组织移除程序，≥2种形状选择，长宽或直径参数输入范围：0-20mm，深度输入范围：0-20mm；支持2多种针头规格27G、30G等，≥6个梯度的密度系数设置；含有三维视图，显示层数并实时显示组织吸除的进程；

	2.3.9
	Z轴回缩功能，当用户定义Bregma/Lambda点之后，定位仪在执行X、Y方向的移动时，无论探针位于Z轴的任意位置，需要使探针先回缩至高于动物头骨表面回缩的位置，保证电机的水平方向移动不会触碰到动物的头骨，回缩距离可调，范围为0-10mm；

	2.3.10
	具有消隙功能，采用高精度的步进电机与主机螺旋杆连接，通过软件精密算法来消除电机反向运动时电机齿轮间缝隙引起的误差；

	2.3.11
	注射精度高，最小注射速度≤0.02nL/s，最小注射体积分辨率≤0.1 nL；

	2.3.12
	具备填充、排空功能，填充或排空速率10-200 nL/s，注射速率0.02nL-200 nL/s；

	2.3.13
	注射量程0.5 nL-5000 nL；

	2.3.14
	可设置≥5种抬针回缩速度，包括：2.00 mm/s 、1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.20 mm/s 、0.10 mm/s 等；

	2.3.15
	钢针活塞可以一键回到初始位置，复位速率≥200 nL/s ；

	2.3.16
	无需另外安装微量注射器/微量进样器，直接搭配玻璃毛细管使用；

	2.3.17
	配备颅钻，最高转速≥35,000rpm；

	2.3.18
	颅钻可以选择正向或逆向旋转；

	2.3.19
	颅钻开关可以手动或脚踏方式控制；

	2.3.20
	颅钻可通过颅钻夹持器固定到脑立体定位仪，通过操作臂的上下移动进行微步进控制；

	2.3.21
	可根据实验要求选择0.5-1.0mm范围内多种规格钻头。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	双臂显微操作 1 套

	3.2
	压电陶瓷破膜仪1 套

	3.3
	全自动脑立体定位仪 1 套

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：
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