	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表

	项目名称
	解剖镜（动物中心显微操作系统相关设备III）

	使用科室
	 国家中心

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：用来观察三维立体实物样本。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	目镜倍数：10X大视野平场目镜，视场直径≥φ22mm；

	2.2
	物镜倍数：0.65X-4.5X物镜变倍比≥1:6.5；

	2.3
	双目观察头，瞳距：55-75mm；视度调节：±5屈光度；倾斜≥45°，旋转360°；

	2.4
	视场范围：5mm-30mm；

	2.5
	总放大倍数：6.5X-45X(10X目镜）；

	2.6
	调焦机构：调焦手轮松紧可调，工作距离：100mm(10X目镜）-200mm(10X目镜+0.5X辅助镜）；

	2.7
	LED双光纤冷光源

	2.7.1
	可用于显微镜侧照明、体视显微镜照明等进行精细操作，如脑立体定位、脑卒中模型等精细手术造模；

	2.7.2
	LED 专业恒流驱动芯片，调光性好，无色温漂移；

	2.7.3
	静音散热风扇，保证 LED 长期运行可靠；

	2.7.4
	光源：高功率 LED 白光，功率≥20W，光照强度＜80Lm；

	2.7.5
	色温5500±500K ，显色指数＞80%；

	2.7.6
	LED 衰退周期≥20000h；

	2.7.7
	运行噪音＜55dB；

	2.8
	热玻璃珠灭菌器

	2.8.1
	灭菌器容量（直径*深度）≥40mm*80mm；

	2.8.2
	玻璃珠容量≥300g；

	2.8.3
	设定温度范围：100℃-300℃；

	2.8.4
	灭菌时间：≤5s；

	2.8.5
	控温精度：≤±5℃；

	2.8.6
	升高到最高温度所需时间：≤25min。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	体视显微镜主体1套

	3.2
	LED冷光源主机2套，双支光纤2套

	3.3
	玻璃珠灭菌器主机1套，干玻璃珠1袋

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：

	五
	付款方式

	5.1
	货物类

	5.1.1
	预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后
付清余款。（适用中小企业投标）；

	5.1.2
	项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标）

	5.2
	服务类

	5.2.1
	预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定；

	六
	配套耗材情况

	6.1
	无
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