	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表

	项目名称
	 转棒仪（运动）（动物中心行为学系统相关设备Ⅰ）

	使用科室
	国家中心（莫干山院区）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：主要用于评估动物（如小鼠、大鼠）的运动协调性、平衡能力、耐力和肌肉功能。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	适用动物：支持大小鼠（需更换转棒），转棒尺寸：小鼠Φ30mm-35mm/大鼠Φ85mm-90mm；

	2.2
	通道数：≥6通道；

	2.3
	转速控制：1-80转/分，调速精度≤1转/分，可正反转；

	2.4
	加速模式：≥3段调节；

	2.5
	时间设定：1秒-999分钟；

	2.6
	跌落检测：磁体接触传感器（灵敏度可调+蜂鸣提示），光电自动记录；监测参数含跌落时间、转速、实时状态等；

	2.7
	数据存储：机内＞500组，支持U盘/MicroSD或USB/WiFi等，导出格式：Excel；

	2.8
	交互设计：≥5寸医用触屏（实时参数设置），支持远程控制；

	2.9
	硬件安全：硅胶转棒（酒精/高温消毒），透明挡板防逃脱，跌落高度≥280mm，噪音＜60dB，风冷散热。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	转棒仪主机1套

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：

	五
	付款方式

	5.1
	货物类

	5.1.1
	预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后
付清余款。（适用中小企业投标）；

	5.1.2
	项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标）

	5.2
	服务类

	5.2.1
	预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定；
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