	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表

	项目名称
	电子生物反馈治疗仪

	使用科室
	康复科

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1台；

	1.2
	用途：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮
助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	≥4个独立通道；

	2.2
	AD采样率≥8192 Hz；

	2.3
	刺激强度：0～100mA可调；

	2.4
	刺激频率：0.5～999Hz可调；

	2.5
	脉冲宽度：10μs～1000μs；

	2.6
	刺激波形：双向平衡波；

	2.7
	具有神经肌肉电刺激功能（NMES）；

	2.8
	具有双通道肌电触发电刺激功能（ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能；

	2.9
	神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，不同步治疗；

	2.10
	具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案；

	2.11
	具有吞咽功能障碍治疗方案，并配有专用吞咽电极片；

	2.12
	可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；

	2.13
	提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义；

	2.14
	具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出；

	2.15
	具备多媒体生物反馈训练功能，可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	生物刺激反馈仪主机（含支架）1台

	3.2
	电极线4根

	3.3
	推车（含适配器）1 台

	3.4
	多媒体生物刺激反馈嵌入式软件1套
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	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（5）年

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	五
	付款方式

	5.1
	货物类

	5.1.1
	预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后
付清余款。（适用中小企业投标）；

	5.1.2
	项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标）

	5.2
	服务类

	5.2.1
	预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定；


注：▲为实质性条款，△为重要参数
