[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]淋巴细胞亚群流式细胞检测试剂及设备租赁参数要求
	项目名称
	产品名称
	产品参数要求

	项目一、淋巴细胞亚群检测
	[bookmark: _GoBack]1.CD45/CD19/CD56/CD3/CD4/CD8
（六色组合一管法）或者（CD45/CD19/CD56/CD3和CD45/CD3/CD4/CD8四色组合两管法）
2.绝对计数管或微球（匹配淋巴细胞亚群检测试剂）
3.溶血剂
	1.检测方法：多色流式细胞术
2.适用范围：检测病人外周血中的淋巴细胞亚群的相对百分率。
3.检测范围：用于检测外周血中CD3（T淋巴细胞）及其亚群（CD3+CD4+和CD3+CD8+细胞）、CD19+B淋巴细胞和CD3-CD56+的自然杀伤细胞(NK)细胞百分率检测及绝对计数检测。
4.检测要求
(1)规格要求：具有医疗器械注册证的淋巴细胞亚群流式细胞检测的四或六色试剂盒，具体试剂包括： CD45/CD19/CD56/CD3/CD4/CD8
（6色组合一管法）或者（CD45/CD19/CD56/CD3和CD45/CD3/CD4/CD8的4色组合两管法）绝对计数管或微球（匹配淋巴细胞亚群检测试剂）
(2)绝对计数管（含定值微球）用于血液中白细胞的绝对计数。绝对计数管或微球和体外诊断产品（抗体）以及相适应的流式细胞仪一起使用。
(3)规格：50人份/盒。
(4)流式细胞仪的软件可实现自动计算绝对计数,避免微球混悬液不均匀直接吸取加样的误差，确保实验结果精确可控。
(5)其他要求：提供配套流式细胞仪的液流系统材料、细胞处理试剂、流式管等相关耗材。
(6)提供试剂同品牌室内质控品
5.售后服务要求：
(1)具有较强的售后服务保障团队，能定期提供操作培训，及时协助疑难结果判读.
(2)具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。

	项目二：淋巴细胞HLA-B27检测
	HLA-B27检测试剂盒
	1.检测方法：多色流式细胞术
2.适用范围：用于检测外周血中淋巴细胞HLA-B27细胞相对百分率。
3.检测要求
(1)规格要求：具有医疗器械注册证试剂盒，具体试剂包括：HLA-B27或含HLA-B7。  
(2)规格：50人份/盒。
(3)其他要求：提供配套流式细胞仪的液流系统材料、流式管等相关耗材。
(4)提供试剂同品牌室内质控品
4.售后服务要求：
(1)具有较强的售后服务保障团队，能定期提供操作培训，及时协助疑难结果判读.
(2)具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。

	设备租赁
	流式细胞仪1台
	1.具备食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证
2.光路系统
①同时配备≥2根高功率激光器：488nm，638nm，405nm；
②可激发≥6个荧光信号。
3.电子和检测系统
①高灵敏度检测器，FITC灵敏度≤ 100MESF，PE灵敏度≤ 20MESF；
②样本获取速度:≥10000个细胞/秒；
③全峰宽变异系数:CV<3%；
④进样针自动清洗,交叉污染率<0.05%；
⑤荧光补偿模式： 全自动智能荧光补偿。
4.数据采集及分析软件系统：
①具备完善的智能全程质控系统；
②提供软件可以对≥100万个细胞进行2种算法的数据清理、整合。
5、提供仪器全部维修维护等服务。



