
[bookmark: OLE_LINK1]血液病流式细胞检测试剂及设备租赁参数要求
	项目名称
	产品名称
	产品参数要求

	[bookmark: _GoBack]血液病流式细胞检测试剂及设备租赁
	1.白血病免疫学诊断、
2.淋巴瘤免疫学诊断、
3.白血病微小残留检测、
4.肿瘤细胞检测
5.造血干细胞测定等所用试剂
具体试剂名称见附表
	1、 检测方法：多色流式细胞术
2、 适用范围：血液肿瘤性疾病的免疫学诊断。 
3、 检测范围：检测血液肿瘤细胞膜、细胞浆及细胞核内多种分化抗原（CD）分子的表达情况，并根据所检测抗原分子的表达情况对血液肿瘤细胞的系别来源和成熟阶段进行综合分析判断，从而作出所检标本的参考诊断。
4、 检测要求：
1) [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]规格要求：具有医疗器械注册证并适用于多色流式细胞术分析的多色荧光直接标记的抗人抗体及固定透膜剂及溶血剂（具体试剂名称见附表）。
2) 其他要求：提供配套流式细胞仪的液流系统材料、流式管等相关耗材。
3) 与在用BD流式细胞仪适配，或可提供其他设备解决方案。
5、 售后服务要求：
1）具有较强的售后服务保障团队，能定期提供操作培训，及时协助疑难结果判读，对临床疑难病例能根据临床医生要求及时采用其他方法如白血病融合基因测序等协助验证结果，对血液肿瘤疑难或罕见病例有识别能力。
2）具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。
6.租赁流式细胞仪1台，设备要求：
[bookmark: _Toc7689][bookmark: _Toc32512][bookmark: _Toc14722][bookmark: _Toc14456_WPSOffice_Level1]1）光路系统：①同时配备3根高功率激光器：488nm，638nm，405nm；②可激发≥10个荧光信号。
2）电子和检测系统：①高灵敏度检测器，FITC灵敏度≤ 100MESF，PE灵敏度≤ 20MESF；②样本获取速度:≥30000个细胞/秒；③全峰宽变异系数:CV<3%；④进样针自动清洗,交叉污染率<0.05%；⑤荧光补偿模式： 全自动智能荧光补偿。
3）数据采集及分析软件系统：①具备完善的智能全程质控系统；②提供软件可以对≥200万个细胞进行2种算法的异常数据清理、整合。


附表：试剂清单
	序号
	试剂
	序号
	试剂
	序号
	试剂
	序号
	试剂

	[bookmark: _Hlk217654280]1
	sIgM-APC
	40
	CD2 APC
	79
	CD38 V450
	118
	CD7 BV421

	2
	CD10 APC
	41
	CD2 APC
	80
	CD4 APC
	119
	CD7 BV605

	3
	CD10 FITC
	42
	CD2 FITC
	81
	CD4 APC-Cy7
	120
	CD7 FITC

	4
	CD10 PE
	43
	CD2 V450
	82
	CD4 BV605
	121
	CD7 PE

	5
	CD10 PE-Cy7
	44
	CD20 APC
	83
	CD4 FITC
	122
	CD7 V450

	6
	CD10 PerCP-Cy5.5
	45
	CD20 APC-Cy7
	84
	CD4 PE
	123
	CD71 APC

	7
	CD103-FITC
	46
	CD20 FITC
	85
	CD4 PE-Cy7
	124
	CD71 FITC

	8
	CD117 APC
	47
	CD200-PE CY7
	86
	CD4 PerCP
	125
	CD79a PE

	9
	CD117 BV605
	48
	CD200-Percp
	87
	CD41-APC-CY7
	126
	CD7-APC H7

	10
	CD117 PE
	49
	CD22 PE
	88
	CD45 APC
	127
	CD8 APC

	11
	CD117 PE-Cy7
	50
	CD23 PE-Cy7
	89
	CD45 APC-Cy7
	128
	CD8 APC-Cy7

	12
	CD117 PerCP-Cy5.5
	51
	CD235a-PE
	90
	CD45 BV605
	129
	CD8 BV605

	13
	CD11b APC
	52
	CD25 APC
	91
	CD45 FITC
	130
	CD8 PE

	14
	CD11b BV605
	53
	CD25 PE
	92
	CD45 PerCP
	131
	CD8 PE-Cy7 

	15
	CD11b PE 
	54
	cd25 Percp
	93
	CD45 PerCP-Cy5.5
	132
	CD8 PerCP

	16
	CD11c APC
	55
	CD27 PerCP-Cy5.5
	94
	CD45 V500-C
	133
	CD81 APC-H7

	17
	CD127 PE
	56
	CD28 PE
	95
	CD45RA FITC
	134
	CD81-FITC

	18
	CD127 PE-cy7
	57
	CD28 V510
	96
	CD45RA PE-Cy7
	135
	CD9-Percp

	19
	CD127-BV421
	58
	CD3 APC
	97
	CD45RO PE
	136
	cIgM-APC

	20
	CD13 PE
	59
	CD3 APC-H7
	98
	CD45RO-APC
	137
	FMC7 FITC

	21
	CD13 PE-Cy7
	60
	CD3 FITC
	99
	CD5 APC
	138
	FMC7 V450

	22
	CD14 APC
	61
	CD3 PE
	100
	CD5 FITC
	139
	HLA-B27

	23
	CD14 APC-Cy7
	62
	CD3 PerCP
	101
	CD5 PE
	140
	HLA-DR APC

	24
	CD14 APC-H7
	63
	CD3/CD8/CD45/CD4
	102
	CD5 PE-Cy7
	141
	HLA-DR APC-Cy7

	25
	CD14 FITC
	64
	CD33 APC
	103
	CD5 PerCP-Cy5.5
	142
	HLA-DR APC-H7

	26
	CD14 PE-Cy7
	65
	CD33 BV421
	104
	CD55 PE
	143
	HLA-DR BV421

	27
	CD15 FITC
	66
	CD33 FITC
	105
	CD56 APC
	144
	HLA-DR FITC

	28
	CD15 V450
	67
	CD33 PE
	106
	CD56 BV421
	145
	HLA-DR PerCP

	29
	CD16 APC
	68
	CD33 PE-Cy7
	107
	CD56 FITC
	146
	IFN-γ APC

	30
	CD16 FITC
	69
	CD33-PECYP
	108
	CD56 PE
	147
	IgG1 APC

	31
	CD16 PE
	70
	CD34 APC
	109
	CD56 PE-Cy7
	148
	IgG1 PE

	32
	CD19 APC
	71
	CD34 PE
	110
	CD57 FITC
	149
	IL-4 PE

	33
	CD19 FITC(SJ25C1)
	72
	CD36-APC
	111
	CD58-FITC
	150
	Kappa FITC

	34
	CD19 PE
	73
	CD38 APC
	112
	CD58-PE
	151
	Lambda PE

	35
	CD19 PE-Cy7
	74
	CD38 APC-H7
	113
	CD59-APC
	152
	MPO FITC

	36
	CD19 PerCP
	75
	CD38 BV605
	114
	CD5-APC H7
	153
	PD1-APC

	37
	CD197-BV421
	76
	CD38 FITC
	115
	CD61-PECYP
	154
	PD-1-BV421

	38
	CD197-PE
	77
	CD38 PE
	116
	CD64 PE
	156
	细胞固定透膜剂

	39
	CD1a PE
	78
	CD38 PE-Cy7
	117
	CD69-PE-CY7
	158
	溶血剂



