	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表

	项目名称
	钬激光治疗仪

	使用科室
	内镜中心（滨江院区）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1台

	1.2
	用途：应用于气道内阻塞性病变及气道狭窄。器质性气管、支气管狭窄、支气管肉芽肿、支架提取、支气管良性增生性病变等

	二
	主要功能及参数

	2.1
	工作激光输出波长值：2100nm±100nm

	2.2
	具有激光耦合保护系统

	2.3
	光纤接头可自动检测光纤到位和光纤型号并自动设定该型号光纤的最大输出功率

	2.4
	输出功率：10W-30W，可调

	2.5
	脉冲能量：1J-3J，可调

	2.6
	具备控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%

	2.7
	功率复现性：≤±5%

	2.8
	光纤末端最大单脉冲能量：≥3J可调

	2.9
	工作频率：1 Hz -20Hz，可调

	2.10
	光纤终端输出平均功率≥30W

	2.11
	脉冲宽度：脉宽300us-600us

	2.12
	重复频率：1Hz-20Hz，可调

	2.13
	控制方式：大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制，操作面板可调节工作参数

	2.14
	具有光纤工作温度显示功能：显示屏可显示光纤实时工作温度，光纤端面工作时温度升高具有报警提示功能

	2.15
	具备激光耦合保护系统：可不拆机器更换激光器保护镜，用于保护激光器光路，能有效防止激光器功率衰减

	2.16
	具有专家数据库，可供治疗参考

	2.17
	冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保

	2.18
	产品使用寿命≥10年

	三
	主要配置及附件

	3.1
	医用钬激光治疗机主机（含软件）  1台

	3.2
	脚踏开关  1件

	3.3
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]钬激光专用光纤≥2根（≥200μm）

	3.4
	光纤切割剥削专用工具≥1套

	3.5
	光纤检测镜≥1把

	3.6
	激光防护镜≥1副                        

	[bookmark: _GoBack]四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：

	五
	付款方式

	5.1
	货物类

	5.1.1
	预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后
付清余款。（适用中小企业投标）；

	5.1.2
	项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标）

	5.2
	服务类

	5.2.1
	预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定；



