血液病流式细胞检测试剂及设备租赁参数要求

| 项目名称 | 产品名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 血液病流式细胞检测试剂及设备租赁 | 1.白血病免疫学诊断、 2.淋巴瘤免疫学诊断、 3.白血病微小残留检测、 4.肿瘤细胞检测 5.造血干细胞测定等所用试剂 具体试剂名称见附表 | - 检测方法：多色流式细胞术 - 适用范围：血液肿瘤性疾病的免疫学诊断。 - 检测范围：检测血液肿瘤细胞膜、细胞浆及细胞核内多种分化抗原（CD）分子的表达情况，并根据所检测抗原分子的表达情况对血液肿瘤细胞的系别来源和成熟阶段进行综合分析判断，从而作出所检标本的参考诊断。 - 检测要求： - 规格要求：具有医疗器械注册证并适用于多色流式细胞术分析的多色荧光直接标记的抗人抗体及固定透膜剂及溶血剂（具体试剂名称见附表）。 - 其他要求：提供配套流式细胞仪的液流系统材料、流式管等相关耗材。 - 与在用BD流式细胞仪适配，或可提供其他设备解决方案。 5、 售后服务要求： 1）具有较强的售后服务保障团队，能定期提供操作培训，及时协助疑难结果判读，对临床疑难病例能根据临床医生要求及时采用其他方法如白血病融合基因测序等协助验证结果，对血液肿瘤疑难或罕见病例有识别能力。 2）具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。 6.租赁流式细胞仪1台，设备要求： # 1）光路系统：①同时配备3根高功率激光器：488nm，638nm，405nm；②可激发≥10个荧光信号。 # 2）电子和检测系统：①高灵敏度检测器，FITC灵敏度≤ 100MESF，PE灵敏度≤ 20MESF；②样本获取速度:≥30000个细胞/秒；③全峰宽变异系数:CV<3%；④进样针自动清洗,交叉污染率<0.05%；⑤荧光补偿模式： 全自动智能荧光补偿。 3）数据采集及分析软件系统：①具备完善的智能全程质控系统；②提供软件可以对≥200万个细胞进行2种算法的异常数据清理、整合。 |

附表：试剂清单

| 序号 | 试剂 | 序号 | 试剂 | 序号 | 试剂 | 序号 | 试剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sIgM-APC | 40 | CD2 APC | 79 | CD38 V450 | 118 | CD7 BV421 |
| 2 | CD10 APC | 41 | CD2 APC | 80 | CD4 APC | 119 | CD7 BV605 |
| 3 | CD10 FITC | 42 | CD2 FITC | 81 | CD4 APC-Cy7 | 120 | CD7 FITC |
| 4 | CD10 PE | 43 | CD2 V450 | 82 | CD4 BV605 | 121 | CD7 PE |
| 5 | CD10 PE-Cy7 | 44 | CD20 APC | 83 | CD4 FITC | 122 | CD7 V450 |
| 6 | CD10 PerCP-Cy5.5 | 45 | CD20 APC-Cy7 | 84 | CD4 PE | 123 | CD71 APC |
| 7 | CD103-FITC | 46 | CD20 FITC | 85 | CD4 PE-Cy7 | 124 | CD71 FITC |
| 8 | CD117 APC | 47 | CD200-PE CY7 | 86 | CD4 PerCP | 125 | CD79a PE |
| 9 | CD117 BV605 | 48 | CD200-Percp | 87 | CD41-APC-CY7 | 126 | CD7-APC H7 |
| 10 | CD117 PE | 49 | CD22 PE | 88 | CD45 APC | 127 | CD8 APC |
| 11 | CD117 PE-Cy7 | 50 | CD23 PE-Cy7 | 89 | CD45 APC-Cy7 | 128 | CD8 APC-Cy7 |
| 12 | CD117 PerCP-Cy5.5 | 51 | CD235a-PE | 90 | CD45 BV605 | 129 | CD8 BV605 |
| 13 | CD11b APC | 52 | CD25 APC | 91 | CD45 FITC | 130 | CD8 PE |
| 14 | CD11b BV605 | 53 | CD25 PE | 92 | CD45 PerCP | 131 | CD8 PE-Cy7 |
| 15 | CD11b PE | 54 | cd25 Percp | 93 | CD45 PerCP-Cy5.5 | 132 | CD8 PerCP |
| 16 | CD11c APC | 55 | CD27 PerCP-Cy5.5 | 94 | CD45 V500-C | 133 | CD81 APC-H7 |
| 17 | CD127 PE | 56 | CD28 PE | 95 | CD45RA FITC | 134 | CD81-FITC |
| 18 | CD127 PE-cy7 | 57 | CD28 V510 | 96 | CD45RA PE-Cy7 | 135 | CD9-Percp |
| 19 | CD127-BV421 | 58 | CD3 APC | 97 | CD45RO PE | 136 | cIgM-APC |
| 20 | CD13 PE | 59 | CD3 APC-H7 | 98 | CD45RO-APC | 137 | FMC7 FITC |
| 21 | CD13 PE-Cy7 | 60 | CD3 FITC | 99 | CD5 APC | 138 | FMC7 V450 |
| 22 | CD14 APC | 61 | CD3 PE | 100 | CD5 FITC | 139 | HLA-B27 |
| 23 | CD14 APC-Cy7 | 62 | CD3 PerCP | 101 | CD5 PE | 140 | HLA-DR APC |
| 24 | CD14 APC-H7 | 63 | CD3/CD8/CD45/CD4 | 102 | CD5 PE-Cy7 | 141 | HLA-DR APC-Cy7 |
| 25 | CD14 FITC | 64 | CD33 APC | 103 | CD5 PerCP-Cy5.5 | 142 | HLA-DR APC-H7 |
| 26 | CD14 PE-Cy7 | 65 | CD33 BV421 | 104 | CD55 PE | 143 | HLA-DR BV421 |
| 27 | CD15 FITC | 66 | CD33 FITC | 105 | CD56 APC | 144 | HLA-DR FITC |
| 28 | CD15 V450 | 67 | CD33 PE | 106 | CD56 BV421 | 145 | HLA-DR PerCP |
| 29 | CD16 APC | 68 | CD33 PE-Cy7 | 107 | CD56 FITC | 146 | IFN-γ APC |
| 30 | CD16 FITC | 69 | CD33-PECYP | 108 | CD56 PE | 147 | IgG1 APC |
| 31 | CD16 PE | 70 | CD34 APC | 109 | CD56 PE-Cy7 | 148 | IgG1 PE |
| 32 | CD19 APC | 71 | CD34 PE | 110 | CD57 FITC | 149 | IL-4 PE |
| 33 | CD19 FITC(SJ25C1) | 72 | CD36-APC | 111 | CD58-FITC | 150 | Kappa FITC |
| 34 | CD19 PE | 73 | CD38 APC | 112 | CD58-PE | 151 | Lambda PE |
| 35 | CD19 PE-Cy7 | 74 | CD38 APC-H7 | 113 | CD59-APC | 152 | MPO FITC |
| 36 | CD19 PerCP | 75 | CD38 BV605 | 114 | CD5-APC H7 | 153 | PD1-APC |
| 37 | CD197-BV421 | 76 | CD38 FITC | 115 | CD61-PECYP | 154 | PD-1-BV421 |
| 38 | CD197-PE | 77 | CD38 PE | 116 | CD64 PE | 156 | 细胞固定透膜剂 |
| 39 | CD1a PE | 78 | CD38 PE-Cy7 | 117 | CD69-PE-CY7 | 158 | 溶血剂 |