浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求
项目名称：浙江大学附属儿童医院微剂量儿童骨龄设备租用  
设备租赁（湖滨院区）
使用科室：放射科
	                                      基本要求
1、 数量：1台。
2.用途：适用于手部及腕部的X线的影像诊断。

	                                   主要功能及参数
  主要功能及参数
1、数字化医用x射线摄影系统主机
1.1 设备小巧便于移动；
1.2 管电压调节范围：50kV～90kV,步长为1kV；
1.3 最大管电流：≥50mA；
1.4 阳极热容量：≥34KJ；
1.5 平板探测器采用碘化铯非晶硅或更高材质；
1.6 成像区域：≥293mm*202mm，采用矢量定位技术；
1.7 空间分辨率：≥3.4lp/mm；
1.8 A/D转换位数：≥16bit ；
1.9 操作环境：温度10-40℃，湿度30-75% ；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1.10 投照架的X射线管的焦点到影像接收面700mm(偏差值≦±5%)；
1.11 具有智能摆位实时监控及手部定位系统：方便医生实时监控受检者的手部摆位，并呈现手部示意图，方便患儿摆放；
1.12 可在平坦的地面上被置于任何位置正常使用，提供轮锁或制动系统来避免来自外力的非预期的运动；
1.13 采用自然冷却方式或其他更优的方式；
1.14 具有数字通讯接口，可与数字化成像系统软件集成；
1.15 同步方式：具备AED（X线自动触发）的方式；
1.16 配置高性能品牌笔记本电脑，内存≥4G,硬盘≥512G，千兆网卡，64位windows操作系统；
2、射线防护装置：
2.1 射线防护装置为防护箱结构，能提供六面全方位防护。具有降低辐射剂量，减少x光辐射的低剂量骨龄测试功能模块；
2.2 设备5cm处辐射≤0.2uSv/h（提供检测报告），符合《GBZ130-2020放射诊断放射防护要求》；
2.3 设备整机自带万向移动轮，方便推行到不同场景下操作使用；
3、软件功能：
3.1 软件具备权限管理、患者登记、曝光控制、图像处理、胶片打印、报告管理等功能；
3.2 操作界面：中文及骨龄专用操作界面；
3.3 患者登记：包含本地登记、Worklist网络检索；
3.4 影像处理：鼠标右键亮度/对比度的调整、ROI、注解、标注、比例尺、灰度条、旋转、翻转、缩放、裁剪、平移、测量；
3.5 胶片打印：多页打印、图像的处理、页面分割、打印尺寸等方面的设置；
3.6 报告管理：具备图文诊断报告编辑、存储功能，看图及编辑报告可同时进行；
3.7 符合国际标准DICOM3.0协议，可免费连接医院的PACS系统；

	主要配置及附件

	可移动数字化X射线摄影成像系统主机1套（含非晶硅平板探测器、球管及高压发生器组件），监控摄像头1个，可移动屏蔽防护机身，骨龄工作站软件1套，便携式笔记本电脑1台。

	                                    售后服务要求
1、 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照（含租赁资质）、出厂质检合格证明；
2、 提供用户操作手册、操作规程，根据医院需求提供操作培训；
3、 租赁期2年，租赁期内供应商承担设备维护保养、质检校准、计量检测、维修耗材，系统免费升级；
4、 若设备发生故障，维修4小时内响应，无法及时修复则需提供相同品牌、规格型号的备用机，保证医院工作正常开展；
5、交货期：合同签订后1个月内。
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