	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	多孔高速水平离心机

	使用科室
	 实验检验中心2F（滨江院区）

	一
	基本要求

	1
	数量：1台

	2
	用途：用于样本离心。

	二
	                              主要功能及参数

	2.1
	最高转速：≥ 15000rpm ；

	2.2
	最大离心力：≥25000 G ；

	2.3
	最大容量: ≥4×400mL；

	2.4
	加减速控制：9级加速, 10级减速及以上；

	2.5
	转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换；

	2.6
	生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封；

	2.7
	驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动；

	2.8
	程序：多个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序；

	2.9
	运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式；

	2.10
	控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数；

	2.11
	自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能；

	2.12
	可适配多种转子，数量≥15个；

	2.13
	可适配一次性离心采血管数量：≥75根5/7ml采血管。

	三
	                              主要配置及附件

	1
	主机1台

	2
	4×400ml水平转子1套

	3
	吊篮、采血管适配器1套

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收
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